附件：（共10页）

# 汕头大学医学院附属肿瘤医院

# 医用设备招标项目

# 招  标  文  件

招标编号：ZLSB2020-05

项目类别：医用设备

(我院官方网站: http://www.sumcch.cn/)

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2020.6.29

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

- 定义

- 投标人须知

- 设备招标项目的类别及招标编码

- 招标内容

- 参数及要求

- 投标文件内容要求

- 标书送达时间及地点

- 合同价款支付方式

- 评标方法

- 其他事项

第二部分  投标书首页格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、定义

1“招标人”：汕头大学医学院附属肿瘤医院。

2“投标人”：向用户单位提供相关服务的企业。

3“中标人”：经合法评标流程评选出来的投标人。

4“服务”：投标文件规定投标人须承担的有关服务。

5“招标文件”系指本文件及其附件。

6“投标文件”系指投标方按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效文字说明、表格、图表等文件。

二、投标人须知

1、合格的投标人:

投标人参加本项目招标采购活动应当具备以下条件：

（1）投标人具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照；

（2）投标人为产品制造商的应具有《医疗器械生产企业许可证》，非产品制造商的应具有《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品应具备《医疗器械注册证》

（3）如是进口产品，投标人不是制造商的必须取得货物制造商颁授的有效代理证书或为本次投标提供货物的有效授权证书；

（4）法律、法规规定的其他条件。

2、投标书正本（含资质文件、报价等全部内容）一份，副本两份。投标文件封面应写明“正本”和“副本”,一旦正本和副本不符，以正本为准。（投标人签字、单位盖章）

3、标书封面（包括邮寄标书的封面）写明投标项目名称、联系方式及联系人。

4、本项目不接受联合投标，不允许分包、转包；

5、如果投标人对此次招标活动有疑问，可依法向招标人提出异议。招标人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。投标人认为招标文件的内容有异议的，在投标截止日期内以纸质书面形式加盖单位公章，（电话咨询或传真或电邮形式无效）向招标人提出；招标人在收到异议之日起3日内作出答复。

6、投标书和签订合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

7、投标人不得在开标后至投标文件有效期届满前撤销投标文件，否则，招标人将把投标方从其系统内的供应商信息库中清除，取消投标方再供应的资格。

8、投标人必须接受货到后验收合格方给予付款的条款。

9、招标文件的解释权属招标人。

三、设备招标项目的类别及招标编码：医用设备

文件编号： ZLSB2020-05

四、招标内容：

| 项目名称 | 规格 | 数量 | 最高限价 | 项目总限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用超低温冰箱 | 约100L | 1 | 3.4万元 | 9.2万元 |
|  | 约480L | 1 | 5.8万元 |  |

所投项目费用包括仪器设备含税价格、送输费用、新设备安装调试、使用培训、售后服务等一切费用。

五、参数及要求：

约100L医用超低温冰箱需求参数

1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

▲2、样式：卧式，有效容积≥100L，不锈钢内胆；

3、输入功率：650W，具备节能静音效果；

▲4、箱内温度-40℃~-86℃可调

5、具备外门1个，可快速拆卸内门1个；发泡结构，单独密封，有效保证物品安全保存。

6、具备以下安全系统：

6.1、多种故障报警包括但不限于（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；

6.2、具备两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；

6.3、多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；

6.4、所有部件独立接地。

7、采用微电脑微处理控制系统，键盘式数据输入，数字显示箱内温度、环境温度、输入电压。可实时监控使用环境温度，系统故障自动诊断，断电报警，自动检测过滤网灰尘，方便用户日常维护保养。

8、具备进口冷凝风机两个，可根据环境温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机。

9、具备加厚航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂隔热层，达到较好的保温效果，发泡厚度≥130mm。

▲10、具备进口品牌高效双压缩机，制冷强劲。

11、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全。

12、配备USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

13、可选配同厂家品牌冷链监控系统，实时监控箱体温度，出现异常及时远程短信报警通知，保障样本的安全存储。

14、配置包含但不限于：超低温冰箱1台、产品合格证及说明书1份、钥匙1把、除霜铲1把。

约480L医用超低温冰箱需求参数

1、环境温度10～32℃，电源220V/50Hz，输入功率：1000W；

▲2、样式：立式，有效容积≥480L；

▲3、箱内温度-40℃~-86℃可调

4、具备外门1个，内门4个；内门发泡结构，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷气泄露。可调节搁架，便于物体存放；一体式外门门锁手把，不锈钢内门手把，结实耐用。

5、外门三层，内门一层，共四层密封结构：采用耐腐蚀的橡胶材料，达到较好的抗菌性，加宽、多层密封条保证较好的密封性；具备气囊结构，保证内门存取物品温度回升小。

6、具备以下安全系统：

6.1、多种故障报警包括但不限于（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；

6.2、具备两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；

6.3、多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；

6.4、所有部件独立接地。

7、LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

8、具备进口低噪音，节能风机，提高系统安全性和可靠性。

9、具备航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂隔热层，达到较好的保温效果。

▲10、具备进口品牌高效双压缩机，制冷强劲。

11、双级复叠碳氢制冷系统，采用HC制冷系统，含氟为0，节能环保，可燃制冷剂灌注量需符合国家安全标准,灌注量≤150g。

12、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全。

13、搁架可调，方便用户存储物品；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能；

14、整机温度均匀性：箱内每层5点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀。

15、具备自动加热门体平衡孔，解决短时间内连续多次开门的问题。

16、具备双测试孔，方便用户使用和监控箱内温度；

17、配备5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电触电风险。

18、配置USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。

19、可选配网络接口，同品牌冷链监控系统，实时监控箱体温度，出现异常及时远程短信报警通知，保障样本的安全存储。

20、配置包含但不限于：超低温冰箱1台、产品合格证及说明书1份、钥匙1把、除霜铲1把。

技术及售后服务

1.中标人需向用户提供中文操作手册、设备的详细配置清单。

2.保修期内应保证95%开机率。

3.设备保修期≥1年，保修期结束后应提供终生维护。

4.卖方须在设备安装后调试阶段安排现场使用和维修技术培训，保证设备使用方能完全掌握相关技术。

六、投标文件内容要求：

（一）报价：开标一览表

设备名称：

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌型号 | 投标价格（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 合计总价（人民币） |  |  |  |

报价包括仪器设备含税价格、送输费用、新设备安装调试、使用培训、售后服务等一切费用在内，本院不再支付任何费用。

（二）技术规格/要求偏离表

所投设备：

产地型号：

| 序号 | 投标规格/要求 | 投标实际参数（投标人应按投标货物实际数据如实填写） | 是否偏离/正偏离/负偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）产品注册证复印件、性能说明书、彩图；

（四）产品配置清单；

（五）投标型号产品的使用用户名单（需提供中标通知书、合同或者销售发票等任意一项有效证明佐证）

（六）法人代表授权书；

授权书

致：汕头大学医学院附属肿瘤医院

本授权书宣告： （授权单位全称） （姓名）合法地代表我公司参与贵方     20    年    月    日ZLSB           号招标文件的公开投标，并授权（姓名）在投标活动中，以签字代表的名义签署投标书和投标文件，与投标人协商、谈判、签订合同以及一切与此有关的事项。

在投标活动中，以签字代表的名义签署投标书和投标文件，与投标人协商、谈判、签订合同以及一切与此有关的事项。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权单位：（盖公章）                     被授权人：（盖公章）

授权人（单位法人）：（签字）              被授权人：（签字）

日     期：     年   月   日          日    期：     年   月   日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（七）营业执照、第二类医疗器械经营备案凭证（复印件）、产品销售授权书（如需）；

（八）售后服务承诺（包括维修响应时间及保修期限）；

（九）投标商认为有必要提供的其它文件。

七、标书送达时间及地点

1. 投标截止时间：2020年7月6日17:30 时

2. 送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院招标监督小组

地   址：广东省汕头市饶平路7号4号楼一楼  （纪检监察审计室）

联系电话：0754-88555844-1042         邮政编码：515031

联系人： 郑老师  马老师

八、合同价款支付方式：验收合格后，三个月内支付合同总金额的95%，

余款即5%合同款，在保质、保用期满后三个月内付清。

九、评标方法

本次招标采用公开招标的方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的品牌、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评标法最终决定中标单位。原则上争取最优的性能价格比，不一定接受最低报价

（一）评标依据：中华人民共和国招标投标等有关文件

（二）评标因素：

1、产品的性能、使用产品用户数量；

2、投标设备的价格；（对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。）

3、售后服务承诺；

4、投标文件编制；

（三）评分标准

1、评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分权重分配：

| 评分项目 | 权重(An) |
| --- | --- |
| 价格评审 | 30% |

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。

评标总得分= F1＋……＋Fn

其中，F1…Fn分别为技术、商务及价格评分的汇总得分。

2、价格评分：将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格；

基准价：取评标价最低的100%作为基准价；

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×100×30%

3、技术商务评分：

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 | 分数上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 对招标文件实质性响应程度。招标设备技术规格参数完全满足（优于）招标文件要求的可得40分，每有一项▲不满足招标文件要求的扣2分，每有一项不满足招标文件要求的扣1分，扣完为止。 | 40 |
| 2 | 所投货物制造商的生产水平及知名度 | 由评委对各投标人的货物进行评议及打分，品牌知名度高12-9分、品牌知名度中等8-5、品牌知名度低4-1（须提供相关认证证明或用户名单，但不限于以上资料） | 12 |
| 3 | 售后方案 | 根据投标人提供售后服务的能力及方案，包括质保期、维护保养期 服务承诺（维修、响应时间）、售后本地化服务等方面横向比较（优：10-8分；良：7-5分；中：4分以下） | 10 |
| 4 | 业绩 | 自2017年以来投标人或制造商同类产品的市场销售情况，需提供项目合同、中标通知书或发票等证明文件，每个得2分，最高得8分。 | 8 |
| 合计 |  |  | 70 |

十、其他事项

（一）投标文件在本次设备采购活动结束前保持有效，中标方不得以任何理由改变投标文件内容或不供货。若有上述行为，我院将废止所签合同，取消其今后在本院的投标资格并追究其法律责任。

（二）中标方需提交营业执照副本原件和税务登记证副本原件供我院校验。

（三）投标人若对招标文件有不解之处，可向本院设备科、招标监督小组咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式，向本院设备科、招标监督小组反映。若投标人的质疑和投诉不在法定期内提出可以视为无效处理。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

（四）在相关网站已公布有不良记录的单位，不能参加本次投标活动.。

（五）评标结果将在①汕大医学院校园网络招标信息（www.med.stu.edu.cn）、②汕大医学院附属肿瘤医院(www.sumcch.cn）③本院公示栏公示，恕不一一通知。

第二部分    投  标  书（格式）

致：汕头大学医学院附属肿瘤医院：

根据你们第ZLSB          号（招标编号）招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本含贰份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 技术规格/要求偏离表；

      - 销售承诺及服务质量保证书；

      - 资格文件

      - 关于资格文件的声明

      - 授权书

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的设备，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起60天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

授权代表（签名）:

联  系  电  话：

投标方名称:

投标方印章: