# 汕头大学医学院第二附属医院

# 医疗设备招标项目

# 招  标  文  件

项目编号：设20200929017

项目类别：医疗设备

(欢迎访问我们的网站:http://www. st120.cn)

汕头大学医学院第二附属医院

2020．9．29

目  录

第一部分  投标人须知、招标项目说明

- 定义

- 报名人须知

- 招标项目的类别、性质和数量

- 招标报价方式及报价要求

- 提交资料的方式、地点和截止日期

- 评（议）标原则

- 开标、评标、定标

- 评标过程的保密性

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容、主要技术指标及数量

- 系统要求

- 技术指标咨询联系人

- 交货或竣工时间地点

- 招标货物的质量及售后服务要求

第三部分  合同样本

第四部分  投标文件格式

第一部分  投标人须知、招标项目说明

一、定义

1.“招标人”系指组织本次招标的机构：汕头大学医学院第二附属医院。

2.“投标人”系指遵守招标文件要求并向招标人提交招标文件的法人单位。

3.“服务”系指招标文件规定投标人应承担的技术服务、售后服务和其他服务的义务。

4.“招标文件”系指本文件及其附件。

5.“投标文件”系指投标人按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效文字说明、表格、图表等文件。

二、投标人须知

1．投标人应将投标文件制作一式肆份（正本1份和副本3份），且封装在信封中，在信封上标明“正本（含相关资质文件、电子文件[Excel格式]），副本（含三份）”字样，且副本上应编号（副本1，副本2，副本3），分别装订成册，加盖红章。

1.1正副本封面均应清楚标明：

收 件 人：汕头大学医学院第二附属医院

项目编号：设20200929017

项目类别：医疗设备

项目名称：

投 标 人：

报名人地址：

联 系 人：

联系电话：

2. 报名人必须在规定时间内报名,经审查资格合格后,方可递交。

3. 报名人拿到招标文件书后，如有疑问，可在递交招标文件截止日期内与招标有关联系人联系。

4. 招标文件和签订合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

6. 投标人不得在开标后至招标文件有效期届满前撤销招标文件，否则，招标人将把投标人从其系统内的供应商信息库中清除，取消投标人再供应医疗器械的资格。

7. 投标人必须接受货到后验收合格方给予付款的条款。

8. 招标文件的解释权属招标人。

三、项目的类别：医疗设备

四、投标报价方式及报价要求

1. 报价方式：必须为含税价，以人民币报价。

2. 报价要求：按单位报价（含税价及运输安装等有关费用）；

五、提交投标的方式、地点和截止时间

1. 投标文件必须以非透明文件袋密封加盖骑缝章的形式送达汕头市东厦北路汕头大学医学院第二附属医院设备科

联系电话：（0754）88915821

传真电话：（0754）88355426

邮政编码：515041

2.递交投标资料截止时间：2020年10月15下午16:00(北京时间)

六、评（议）标原则

争取最优的性能价格比，不一定接受最低报价，不接受不符合投标文件要求的文件。

七、开标、评标、定标及签订合同

- 招标人将组织公开开标, 招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容，必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合投标文件要求的投标进行评价和比较。

- 招标人将以书面形式对中标的投标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人在对中标的投标人发出《中标通知书》的同时，不向落标的报名方发出《落标通知书》。

- 合同将授予符合投标文件条件并对买方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低的报价。

- 招标人有权在定标以前拒绝任何或全部报名，对由此造成对报名方的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 招标人可以接受投标货物中的任何一项、几项或全部，并有权在授予合同时改变订货的数量。

- 投标人将按照招标文件和投标人的投标文件与中标人签订书面合同，招标人对有关内容有权做出必要的细化和补充，但有关细化和补充不得背离招标文件的实质性内容。

- 中标人应按照招标文件和《中标通知书》要求与招标人签订合同。

- 中标人在投标文件中承诺的服务内容，以及在竟标过程中追加的服务内容，应写入合同。中标人如不按照投标文件和《中标通知书》要求与招标人签订合同，招标人将取消投标人在本次中标资格，并将其从系统内的供应商信息库中清除，取消报名方再供应医疗器械的资格。

10.合同终止：如果一方违反合同，在守约方的通知书送达之日起30天内，仍未能消除违约情形的，守约方享有合同的单方解除权。

八、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较招标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在招标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

- 招标人不向落标方解释落标原因。

第二部分  技术规格要求和交货日期、地点等

- 项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 1 | 台 | 详见下列要求 |
| 2 | 负压担架 | 1 | 台 | 详见下列要求 |
| 3 | 过氧化氢空气消毒机 | 1 | 台 | 详见下列要求 |
| 4 | 心肺复苏机 | 1 | 台 | 详见下列要求 |

一、无创呼吸机技术参数

进口国际知名品牌呼吸机。

1. 通气模式要求:

  - 同时具备有创、无创通气类型，VCV、PCV通气功能；

  - 具备S、T、CPAP、S/T、PC、AC、SIMV、VC、PSV通气模式

1.3 ▲具备平均容量保证压力支持功能AVAPS

1.4  具备Bi-Flex压力释放模式

2. 参数调节要求：

2.1压力范围：IPAP吸气压力:  4-50 cmH2O；EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O

2.2 压力支持范围：0-30cmH2O

2.3呼吸频率:  4-60次/分

2.4 潮气量:50-2000ml

2.5吸气时间:  0.5-3.0秒

2.6 吸气压力上升时间1-6档可调

2.7具备压力延迟上升功能(RAMP)

2.8▲吸气触发灵敏度：全自动调节或流速触发；

呼气切换灵敏度：全自动调节或流速切换；

2.9▲漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

2.10 监测参数要求：

吸气相高压

呼气末低压

持续气道正压

最大吸气压

气道峰压

平均气道压

呼吸频率

吸呼比

呼出潮气量

呼出分钟通气量

吸气峰流速

漏气量

2.11报警功能要求:

病人管道脱落报警

高潮气量报警

低潮气量报警

高呼吸频率报警

低呼吸频率报警

高分钟通气量报警

低分钟通气量报警

高吸气压力报警(容量模式下)

低吸气压力报警(容量模式下)

窒息报警

系统故障报警:内部故障

3. 适用人群：可应用于体重＞5Kg的儿童到成人；

4. 机器可连接氧气，完成机器内部空氧混合，输出氧浓度可达80%以上；

5. 彩色液晶屏幕，中文操作菜单，双处方功能；

6. 电池：1、内置电池，2、一体可拆卸电池；可供机器运行6-8小时；

7. 体积小巧，重量不超过5Kg，可手提方便转运使用；配备台车，便于运转。

8. 免费维保期≥三年。

二、负压担架技术参数

一、产品简介：传染病员运送负压隔离舱是对新发、突发性、高传染性传染病员在转运过程中实施安全隔离转运装置，防止病原体进一步扩散，使外界环境免受污染，降低健康公众的感染几率。

二、产品原理：传染病员运送负压隔离舱工作原理是由负压生成系统建立并维持密闭舱体内负压环境，舱内的污染空气不经净化不能溢出，从而对医护人员起到有效的防护作用；外界新鲜空气经净化可实时补充到舱内，维持舱内合理的新鲜空气和氧气浓度，可为病员提供相对舒适的环境。

三、技术参数

1．负压隔离舱基本参数：

（1）具有医疗器械注册证；

（2）展开尺寸≥（L×D×H）1900mm×680mm×500mm；

（3）内部电源：DC 12V；

（4）换气量：≥50L/min；

（5）负压值：≥15Pa（2min内）；

（6）洁净度：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率不小于99.99%；

（7）噪音等级：≤65dB（A）；

（8）充电时间：约12h；

▲（9）放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）时间大于等于4个小时；

（10）报警：低压力和低电量报警；

（11）包装箱外尺寸（L×D×H）880mm×880mm×840mm；

（12）重量：    毛重42KG       净重 20KG；

（13）使用人数：1人；

四、结构功能特点

1．负压隔离舱舱体材质为高质量耐用无污染释放的高强度透明材料制作而成，舱体四周使用防水密封的拉链进行密封。

2．负压隔离舱舱体由5个支撑杆支撑为拱形，配备2个输氧口，为病员输液和输氧气；配置10个操作口，套上一次性手套便于对舱内病人进行护理。

3．需配合担架或担架推车一块使用，便于对病员进行移动。

4．选配担架的情况下承重可达150Kg。

5．配置8根长铝杆和4根短铝杆支撑舱体，防止舱体晃动塌陷，保持负压稳定。

▲6. 舱体配置安全带，强度高，不易断裂。

7. 舱体配置3个高效过滤器（滤毒罐），安全更有保障

五、配置清单

1. 隔离舱透明舱体1件；       2. 高效过滤器3套（9个滤毒罐）；

3. 负压生成系统1个；         4. 一次性PE手套5套；

5. 锂电池1个、 充电器1个、长的铝杆8根，短的铝杆4根，滚花螺栓8件；

六、免费维保期：≥2年。

三、过氧化氢雾化空气消毒机技术参数

一、适用范围或功能概述：用于中高危区域终末消毒灭菌需要。

二、功能要求

三、技术功能：

1.  工作条件

1.1  环境温度：≥5°C

1.2  相对湿度：≤90%

1.3   气压：70-106 kPa

1.4  空间要求：无人密闭空间

2． 电源条件

2.1  电压：AC 220-240V

2.2  功率：400W

2.3  电源插头：三相插头

2.4  标称频率：50Hz

3． 工作时间：短时加载 连续运行

4.  结构功能：

1. 结构：

1.1  便携式，美观易洁。长度：≤250mm；宽度：≤430mm；高度：≤370mm。

1.2  整机重量：≤8Kg。

1.3  材质：SUS304、ABS、AL6061

1.4  显示屏：触摸液晶显示屏+控制平板。

▲1.5  溶液存储量：≥3L。

▲1.6  适用H2O2 溶液浓度：30-35%（食品级）。

2. 功能：

2.1  消毒灭菌时间：默认30min,可根据空间大小自定义。

2.2  残留分解时间：默认30min,可根据空间大小自定义。

▲2.3  远程操控：平板实时全程监控、操作，设备运行状态。

▲2.4  物表模拟效果：枯草杆菌芽孢和嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均≥3。（检验报告）

▲2.5   空气模拟效果：自然菌消亡率均≥90%和白色葡萄球菌杀灭率均≥99.90%。（检验报告）

2.6   H2O2           溶液用量：5-14ml/m³（可调）

2.7   扩散风量：≥270m³/h

2.8   适用空间：≤100m³。

2.9   储存：10000条工作记录。

2.10  运行噪音：≤60dB（A）

2.11  传播方式：恒压蒸发扩散传播

四、免费维保期：≥3年

五、配置清单：

| 序号 | 配置项目 | 型号 | 数量 | 技术说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 显示屏 |  | 1 | 多功能触摸屏，分辨率高，画面细腻，触摸灵敏，响应快。 |  |
|  | 计量泵 |  | 1 | 准确计量离子化雾过氧化氢用量。 |  |
|  | 离心风机 |  | 1 | 加速对空气的对流，提高空气的净化和降解。 |  |
|  | PTC空气加热器 |  | 1 | 恒温精确控制，加速过氧化氢分子的布朗运动运动。 |  |
|  | 液位传感器 |  | 1 | 实时监测，精准提供液体数值。 |  |
|  | 催化过滤网 |  | 1 | 过滤大颗粒粉尘、催化降解沉降过氧化氢 |  |
|  | 开关电源 |  | 1 | 电源交换，提供稳定24V电压输出。 |  |
|  | 主控板 |  | 1 | 微电脑控制，可靠性更高、抗干扰能力更强，功能更智能，搭载多种监测传感器。 |  |
|  | 吸水蒸发素子 |  | 3 | 锁紧水分子，配合雾化室使过氧化氢分子分离更完全，提高消毒灭菌效果。 |  |
| 移动推车 |  |  |  |  |  |
|  | 等离子触点板高压包 |  | 1 | 等离子电场杀菌，被强电场离子化而产生等离子体。通过等离子体富含的高能电子、自由基等活性粒子可以有效地杀灭空气中的微生物，降解空气中的有害物质，还能吸附微尘。 |  |
|  | 等离子集尘板 |  | 1 |  |  |
|  | 等离子电荷板 |  | 1 |  |  |
|  | 扩散风机 |  | 3 | 静音大风量循环空间空气 |  |
|  | 吸附活性碳 |  | 1 | 多重净化末端空气，多重保护 |  |
|  | 平板 |  | 1 | 具有无线通讯，同系列多机种互支持、在线升级、自动提醒、实时监控、语音播报 等功能。 |  |
|  | 35%过氧化氢 |  | 4L*4 | 配合消毒机使用 |  |

四、心肺复苏机技术要求

一、技术标准及性能：

1. 符合《2015AHA心肺复苏及心血管急救指南》中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。

2. 按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。

3. 性能指标：

3.1▲按压频率在100-120次／分钟范围内，实际按压频率与设置值误差≤±1次/分钟。

3.2▲按压深度在5.0-6.0厘米范围内，实际按压深度与设置值误差≤±0.2厘米。

3.3按压释放比至少包括: 50%:50%。

3.4按压通气模式至少包括：连续按压模式和30:2模式。

3.4.1两种按压模式切换时，无需暂停，在工作期间可灵活转换。

3.4.2 30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间≤3秒。

3.5▲最大工作倾斜度：≥45°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压。

3.6 ▲额定工作低温环境，在温度≤-5℃，维持持续稳定的胸腔按压，在额定工作低温状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米，以满足低温环境院外急救的使用需求。

3.7▲额定工作湿热环境性能好：在温度≥45℃、湿度≥93%，维持持续稳定的胸腔按压，在额定工作湿热环境状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米，以满足院外高温环境急救的使用需求。

3.8▲车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能维持持续稳定的胸腔按压，在车载运行环境状态下，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。

- 驱动方式及安全要求：

  - 驱动方式：电动电控。

  - ▲电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。

  - 电池最大充电时间：≤4小时。

  - 具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟，在不中断按压的状态下，连接外部交流电源，确保持续稳定的胸腔按压。

  - ▲外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。

  - 紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。

  - 按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头未归位，能够手动将按压头推回零位。

  - 对地漏电流：正常状态≤0.5mA；单一故障状态≤1mA；

  - 外壳漏电流：正常状态≤0.1mA；单一故障状态≤0.5mA；

  - 患者漏电流：正常状态≤0.01mA；单一故障状态≤0.05mA；应用部分加网电压≤0.05mA。

  - 抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅0.35mm，振动循环15次后，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米。

  - 防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与设定值误差≤±0.2厘米。

  - 主机（含动力电池）重量≤3.5Kg。

  - 便携包耐用、方便携带，适用于院内、院外、转运途中提供高质量连续心肺复苏。

  - 无挡板设计，不受软床垫影响。

  - 免费维保期≥二年。

配置清单：

1、胸腔按压机主机，1台

2、固定绷带（小号），2套

3、固定绷带（中号），2套

4、固定绷带（大号），1套

5、锂电池，1个

6、电源适配器（含电源线），1套

7、按压头护套， 1套

8、急救包， 1个

9、随机文件，1套

注：1. 投标人应对投标资料的真实性、合法性承担法律责任。

2. 投标人应严格按照要求制作资料，必须装订成册，否则将有可能导致废标，

后果由报名人自负。

3. 各投标人应在投标文件中列明与所投产品配套使用的耗材及相应配件的单价，投标价格按最小单位报价。

▲4. 所有参加的耗材均应提供与实物相符的彩页及配置清单，如提供的彩页及配置清单与实物不符将按废标等处理。

▲5. 报名人应是来自中华人民共和国的独立法人。

▲6. 投标产品限于二级授权。

第三部分          合同（适用于设备）

需  方（甲方）：汕头大学医学院第二附属医院    签订时间：2020年  月  日

供  方（乙方）：                              签订地点：汕头市

根据《中华人民共和国合同法》及2020年9月29日汕头大学医学院第二附属医院“招20200929017招标文件和依据次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、设备具体技术指标以供方投标书为准

二、设备、材料及安装调试费用报价

1. 设备及材料报价：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 厂家及产地 （商标） | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) | 注册证号 | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数及配置清单 |  | 详见附表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、安装调试费用：

备注：合同价格为规定地点交货价（包括配件和一切运杂费）。

三. 设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1. 供方提供的设备必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、卫生部的有关规定以及该产品的出厂标准。

2. 供方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

3． 因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市有资质的机构进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由需方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由供方承担。

4．供方对系统设备提供一年的维修保养期。在保养期内，如货品非因需方的人为原因而出现的质量问题由供方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，供方应退回100%设备款。

5．设备原厂保修期超过一年的，供方应按保修承诺提供保修服务。

四. 交货及验收：

- 竣工时间：

- 到货时间：10个工作日

- 产品必须具备出厂合格证。

- 供方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给需方。

- 交货地点：汕头大学医学院第二附属医院设备科

- 货物的验收：

全部货物现场开封，设备在现场安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，用户提出异议，供货商应无条件更换。

其它验收细则以投标商在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

五. 付款：

六. 违约责任：

1．供方未能交付设备，则向需方支付设备总金额5%的违约金。

2．供方交付的设备不符合合同规定的，需方有权拒收，供方向需方支付货款总金额5%的违约金。供方应在需方指定的时间内负责撤离设备，同时承担相应的运费。

3．需方无正当理由拒收设备，拒付货款的，需方向供方偿付设备总金额5%的违约金。

4．供方逾期交付设备，则每日按合同总额3‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，需方有权终止合同，则供方向需方偿付设备总金额7.5%的违约金。

5．需方逾期付款，则每日按合同总额3‰向供方偿付违约金。

6．有下列行为的企业列入不良记录，一切合同将解除并承担违约责任，两年内不得参与医院任何招投标活动。

6.1有以“回扣”等不正当手段促销的；

6.2向医院相关人员进行贿赂的；

6.3被发现经销的产品质量有问题的；

6.4有涉嫌仿造有关资质证明文件的。

七.售后服务：

1. 合同设备免费质量保证期自甲方验收合格之日起保修   年，终身维修。质量保证期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责免费包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后白天8小时、晚上12小时内派员到现场维修。乙方售后服务人员定期回访，每三个月进行一次保养维修。

八．技术支持及培训：

1．乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

九. 合同的仲裁

本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

十. 合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同附件（共    页），为合同不可分割一部份。

3）合同一式 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执  壹  份。

需方单位（盖章）：汕头大学医学院第二附属医院      供方单位（盖章）：

签约地点：汕头市                                 签约代表：

电    话：0754-88915821                           电    话：

电    传：0754-88355426                           电    传：

代表人签名：                                      签约日期：2020年  月   日

开 户 行：

开户帐号：

签约日期：2020年  月   日

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：汕头大学医学院第二附属医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

招标编号：                            项目名称：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定（被授权人）                   作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：             法定代表人（负责人）：

经办人签名：                      经办人签名：

联系电话（手机）：

日期：2020年   月   日            日期：2020年   月  日

第四部分    招  标 文 件 书（格式）

致：汕头大学医学院第二附属医院：

根据你们第设20200929017  号（项目编号）招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以报名人                             （报名人名称、地址）的名义报名。提交下述文件正本一份和副本含叁份。

      - 投标文件书；

      - 开标一览表；

      - 销售承诺及服务质量保证书；

      - 资格文件

      - 关于资格文件的声明

      - 授权书

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，供应符合“技术规范”所要求的医用耗材，总报价为：         元。

２.我们同意本自参与报名截止日起60天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标文件始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

４.我们同意提供招标人要求的有关招标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）：

职      位：

报名方名称：

报名方印章：

电      话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

开标一览表

投标方名称：                           ，项目编号：设20200929017

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) | 投标总价(元) | 注册证号 | 授权级别 | 免费保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表作为正副本报价表加盖公章；

2. 请严格以此报价一览表格式填写相关内容，价格以外的任何文字说明均填入备注栏。

规定格式1:

技术参数差异表

投标人名称：                              项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 投标货物主要参数 | 偏移（正、负、无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表格需认真详细如实填写，如有虚报情况，招标人有权废除其供货资格及以后的投标资格；

2. 投标货物主要参数需按实际参投产品的参数详细填写；

3. 投标单位如参投多台不同设备，需每个项目分别填写一份技术规格差异表。

投标人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

日期：

规定格式2：

售后服务计划及其维修点证明材料

售后服务计划

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、 保修期

2、 应急维修时间安排

3、 维修地点及电话，人员

4、 维修服务收费标准

5、 主要零配件及易耗品价格

6、 其它服务承诺

7、 生产企业的技术支持

附件2：

销售承诺及服务质量保证书

汕头大学医学院第二附属医院：

一、我们作为贵单位的供应商，对于提供服务或产品过程中所接触到的贵单位财务、经营、技术等方面根据法律和惯例被视为商业秘密的专用资讯，我们谨此承诺：

1．未经贵单位书面许可，不会向第三方披露或者在任何媒体、公共网站上发布信息。

2．对我方必须知悉此等信息的雇员（不论是在雇佣期间还是雇佣关系解除之后），我们保证其不会违反此保密承诺。

3．我们会采取合理有效的措施防范此等信息不会因我方或我方雇员的原因被非法获取。

4．我们也不会从事其他法律和惯例所不允许的行为。

二、我们作为贵单位的供应商，在业务往来或交易中，我们谨此承诺：

不向贵单位员工提供礼品、招待或其它不正当的回扣促销活动，藉以不当地影响贵单位员工作出明智的业务判断。如果我们发现贵单位员工有违规的行为，将会及时向贵单位纪检监察室（联系电话：0754-88915807）反映。

三、我们作为贵单位的供应商，在供应贵单位的医疗器械中，我们谨此承诺：

- 提供的证照符合国家有关的要求，并保证真实、有效。原授权代表或送货员有更换时应及时电话告知贵单位设备科，并提供书面正式通知函。

- 提供全新的产品，其产品符合国家有关安全规定及质量标准要求。未经设备科同意不能向各科室直接供货，否则医院将按不合格产品处理。

- 根据产品性能向医院提供产品安装、使用的工作条件、场地和环境要求。保证提供良好的产品售后服务。提供有效的现场使用及维护培训。保证设备相关备件（尤其是重要备件）的存储并优先提供配件的发货。

- 有灭菌要求和使用期限的材料、试剂应是近期的产品，有效期应在1年以上。在供货后，若贵单位还剩有超过有效期限未用完的产品，我们负责免费更换。

- 确认知悉贵单位实施ISO9001及ISO14001质量管理中对供应商的管理要求。在设备安装和维修时，应尽量避免对医院环境造成不良影响。应采用无噪音或低噪音作业，必须使用高噪音工具作业、涉及水电气和基建设施等时，应先征得设备科及医院相应部门同意，安排合理的作业时间，避免对病人造成影响，维护医院正常工作秩序。施工中的包装物、拆除的废旧零配件和废土等废弃物要及时清扫和处理，保持施工场地的清净卫生。

- 因我方产品质量问题、培训不到位、施工不规范等原因引起的医疗器械不良反应、医疗纠纷或器械损坏，致使贵单位对外承担法律责任或赔偿责任时，我们将及时委派专人负责处理有关事宜，并承担相应的赔偿责任和法律责任。在医疗纠纷的处理初期，由我们首先向贵单位支付一笔费用，以保证病人的诊治活动能够正常进行，绝不把矛盾推向任何间接的第三方，最终赔偿总额通过法律程序或双方和解协议确定。

- 因突发公共卫生事件，贵单位需紧急采购生命复苏设备（如呼吸机、除颤仪等）、消毒药械和防护用品等时，我方应无条件给予解决，实时与贵单位保持沟通联系，同时做好适量的储备。

- 我方为贵院所提供的产品资质证书及发票票据符合中华人民共和国有关的要求，并保证真实、有效和合格。

若我们违反上述声明，贵单位有权随时解除双方的合作关系，且我们将对违反上述事项对贵单位造成的损失予以赔偿。

承诺方名称及盖章：

承诺方授权代表签字：

承诺方授权代表联系电话：

2020年      月     日

投标书附件3

报名函

致：汕头大学医学院第二附属医院

关于贵院  2020  年  9  月  29  日  设20200929017  号招标文件的招标邀请，本签字人愿意参加投标，投标产品名称：                        ，样品：有□  无□  并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：              授权签署本资格文件人：

名  称：                      签字（法人代表）：

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：

邮  编：                      电  话：                                .

投标书附件4：

资格证明文件

投标人提交的资质证明文件应能够证明自己有资格参加投标，并说明中标后具备履行合同的能力。报名人应按下列要求提交资格文件：

1、企业法人营业执照

2、进口医疗用品：提供《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》及附件、《医疗器械经营企业许可证》

3、国产医疗用品：提供《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》及附件、《医疗器械产品生产制造许可证》。

4、税务登记证、

5、卫生许可证、消毒产品备案证或卫生许可批件（仅限消毒产品）；

6、所投试剂、耗材必须遵照《体外诊断试剂注册管理办法》，提供相应的注册证。

7、产品销售授权书

8、公司业务员授权

9、公司开户银行名称和帐号

10、公司历史简介及现状。

注：以上资质证明材料请提供字迹清晰复印件，并加盖公司的红章，所有证件必须在有效期内。

投标书附件5：

授权书

致：汕头大学医学院第二附属医院

本授权书宣告： （授权单位全称）（职务）（姓名）合法地代表我公司参与贵方 2020    年  9  月  29  日   设20200929017  号招标文件的公开报名投标，并授权（职务）（姓名）在报名活动中，以签字代表的名义签署投标书和投标文件，与报名人协商、谈判、签订合同以及一切与此有关的事项。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权单位：（盖公章）              被授权人：（盖公章）

授权人（单位法人）：（签字）       被授权人：（签字）

日     期：   年   月   日       日    期：   年   月   日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处