附件：

包1采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应是来自中华人民共和国的独立法人

2、本项目不接受联合体报价

3、具备医疗器械经营许可/备案证明材料副本（如供应商为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如供应商为制造商）

4、所投产品具备有效的医疗器械注册/备案证明

5、已领购本次采购文件

二、用户需求书：

腹膜透析机  2套

1、电源条件：

1.1	电源电压：220V±10%

1.2	频率：50Hz±2%

1.3	功率：最大270VA

2、尺寸/重量

2.1	长×宽×高：约580×550×230（mm）

2.2	净重：约10.9kg

3、工作条件

3.1	环境温度： 5～40℃

3.2	相对湿度：30～75%(无凝结)

3.3	大气压力：700hPa～1060hPa

3.4	请避开阳光直射

3.5	在可燃性环境下绝对不要使用本设备

3.6	请务必保证电源插头进行保护接地

4、加热系统

4.1	调节范围：36～40℃

4.2	调节精度：0.1℃

▲4.3	控温精度：±0.5℃

5、腹膜透析液称重传感器

5.1  工作范围：0～10公斤

▲5.2  精度：1‰

6、废液称重传感器

6.1  工作范围：0～20公斤

▲6.2  精度：1‰

7、其他

7.1  显示：≥7寸彩色触摸屏

▲7.2  网络支持：“云透析”系统，在线管理APD数据

7.3  管路系统：

匹配市售全部腹透液（2000-5000ml）

▲最多可接六袋腹透液

▲全密闭式输注和引流

8、腹膜透析机配置清单

序号	货物名称	数量

1	腹膜透析机主机	1

2	移动医疗台车	1

3	使用说明书	1

4	出厂检测证明文件和合格证	1

5	电源线	1

9、腹膜透析机管路的配置清单

1.人体接头  1

2.夹子      9

3.输液管    12

4.三通管    3

5.四通管    2

6.卡架      1

7.预冲袋    1

8.药液接口  7

★9.碘液保护帽{耗材每套最高采购限价35元（不含本次报价中）

包2采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应是来自中华人民共和国的独立法人。

2、本项目不接受联合体报价。

3、具有工程造价咨询乙级资质。

4、已领购本次采购文件。

二、用户需求书：

医院网络建设项目预（概）算、维保项目预算审核服务 3年

一、项目名称：医院网络建设项目预（概）算、维保项目预算审核

二、需求明细：

（一） 供应商服务要求：

1. 供应商单位应熟悉并严格执行国家、省、市有关部门关于医院网络建设项目、维保项目预算审核管理方面的法律、法规及相关政策，本着为项目建设工程节约投资的原则，科学、客观、公正地开展审核工作，要合理体现采购人控制项目投资的要求。按时保质提供评审报告，对报告的真实性、准确性、有效性负责，并负有保密责任。

2. 为保证按时按质按量完成受委托的业务，成交供应商须提供充裕的人力、物力及相应的软件、硬件支持，不能以上述原因为理由延误医院网络建设项目、维保项目预算审核的委托任务。若采购人对所完成的委托服务项目的质量及时间不满意，则有权发出警告信给受委托方，并停止委托，成交供应商须指定专人负责联系委托事宜。需在接到委托后1个工作日内与采购人联系。

3. 成交供应商须遵守采购人提出的各项规章制度和廉政纪律要求。

4. 成交供应商不得再接受除采购人外的其他委托人对所审同一项目的服务委托，即不能就同一项目既接受采购人的委托，又接受项目供应商、承包单位等相对利益关系人的委托。

5. 成交供应商应有健全的组织机构的内部管理制度，有完善的质量保证体系和技术经济档案管理制度，有良好的服务态度的较好的社会信誉。应提出保证项目服务质量和进度的措施。

6. 成交供应商明确拟派造价工程师必须有相当经验，熟悉医院网络建设项目造价管理政策，能充分胜任从事医院网络建设项目、维保项目预算审核服务工作，成交后未经采购人同意，不得随意更换人员。如成交供应商派出工作人员不能胜任工作，采购人保留更换人员的权利。实际投入本项目咨询人员配备标准不得低于报价文件承诺配备人员标准。

（二）服务期限：三年。

★（三）服务报价：成交供应商取费标准按《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》粤价函{2011}742号“广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表”计。报价下浮率不得低于20%。

（四）完成时间：按合同书约定，采购人有特殊要求除外。

（五）付款方式：成交供应商提交定版的医院网络建设项目、维保项目预算审核报告即完成一次审核工作，原则上按季度结算，成交供应商提交该季度完成项目金额明细表和增值税普通发票，采购人在2个月内完成付款。如项目审核结算金额累计超过2万元，成交供应商可要求提前结算。