竞争性谈判文件

项目编号：0724-2000D64N5540

采购项目名称：汕头大学医学院第二附属医院

采购发热门诊配套设备竞争性谈判项目

采购清单：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式摄影X射线机 | 1套 | 人民币98万元 |
| 2 | 呼吸机 | 3套 | 人民币117万元 |
| 3 | 高端插件式监护仪A | 8套 | 人民币177.4万元 |
|  | 高端插件式监护仪B | 4套 |  |
|  | 转运病人监护仪 | 3套 |  |
|  | 病人监护仪 | 2套 |  |
| 4 | 12导心电图机 | 2套 | 人民币8.78万元 |
| 5 | 血气生化分析仪 | 2套 | 人民币9万元 |
| 6 | 可视喉镜 | 4套 | 人民币17.6万元 |
|  | 输液泵、注射泵 | 各1套 | 人民币1.39万元 |
| 7 | 除颤监护仪 | 1套 | 人民币5.9万元 |
| 8 | 新生儿呼吸机 | 2套 | 人民币40万元 |
| 9 | 移动式医用空气消毒机 | 2套 | 人民币0.796万元 |

国义招标股份有限公司编制

发布日期：二〇二〇年十一月十二日

温馨提示

- 如无另行说明，报价文件递交时间为报价截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去报价资格，请适当提前到达。

- 供应商请注意区分报价保证金及成交服务费各收款账号的区别。务必将保证金按采购文件的要求存入指定的报价保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响报价及保证金退还的速度。成交服务费存入指定的成交服务费缴费账户。

- 报价保证金必须于报价截止时间前到达采购文件指定的报价保证金缴纳账户（开户行及账号见《供应商须知》）。成交服务费存入指定的成交服务费缴费账户。

- 报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《报价一览表》，并与《报价保证金缴纳凭证》一同封装在单独的报价信封当中。

- 采购项目有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。

- 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目报价的授权书原件。

- 领购了采购文件的公司，请在报价截止时间前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加报价。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际采购项目要求有不一致，以采购文件为准）

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同格式

第五部分  报价文件格式

第一部分 报价邀请函

各（潜在）供应商:

国义招标股份有限公司受汕头大学医学院第二附属医院的委托，对汕头大学医学院第二附属医院采购发热门诊配套设备竞争性谈判项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号：0724-2000D64N5540

二、项目名称：汕头大学医学院第二附属医院采购发热门诊配套设备竞争性谈判项目

三、项目预算：人民币475.866万元

四、项目内容：

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式摄影X射线机 | 1套 | 人民币98万元 |
| 2 | 呼吸机 | 3套 | 人民币117万元 |
| 3 | 高端插件式监护仪A | 8套 | 人民币177.4万元 |
|  | 高端插件式监护仪B | 4套 |  |
|  | 转运病人监护仪 | 3套 |  |
|  | 病人监护仪 | 2套 |  |
| 4 | 12导心电图机 | 2套 | 人民币8.78万元 |
| 5 | 血气生化分析仪 | 2套 | 人民币9万元 |
| 6 | 可视喉镜 | 4套 | 人民币18.99万元 |
|  | 输液泵、注射泵 | 各1套 |  |
| 7 | 除颤监护仪 | 1套 | 人民币5.9万元 |
| 8 | 新生儿呼吸机 | 2套 | 人民币40万元 |
| 9 | 移动式医用空气消毒机 | 2套 | 人民币0.796万元 |

详细技术规范请参阅采购文件中的用户需求书。供应商必须对报价包号的全部内容进行报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致报价无效。

本项目属于使用财政性资金采购发热门诊配套设备，适用财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）的相关规定，不执行政府采购法规定的方式和程序。本项目参照《中华人民共和国政府采购法》等相关法规中竞争性谈判采购的有关规定进行采购。

五、供应商资格：

1、供应商应是来自中华人民共和国的独立法人，本项目不接受联合体报价

2、供应商应具备医疗器械经营许可/备案证明材料副本（如供应商为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如供应商为制造商）

3、报价产品具备有效的医疗器械注册/备案证明材料

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号报价或者未划分包号的同一谈判项目报价(供应商出具声明函)

5、已领购本次采购文件

六、采购文件领购

供应商应当在2020年11月13日0:00至2020年11月17日17:00（北京时间）领购采购文件，本采购文件每套售价为150元人民币，售后不退。

谈判文件领购方式：

1、本项目在国义招标采购平台（以下简称“国e平台”，网址：www.ebidding.com）进行采购文件线上售卖（建议使用傲游、QQ、搜狗浏览器，且在浏览器设置中需要允许flash运行）

2、首次参与国e平台网上购标/投标的单位在领购采购文件前，须前往国e平台网页进行登录，操作步骤详见国e平台首页“用户指南”，参阅此手册完成购标程序。

3、国e平台线上领购：

a.登录。首先在国e平台完成登录以及自荐手续；

b.领购。选择“文件管理”-“采购文件购买”，选择对应项目生成订单；

c.支付。通过选择网上支付方式完成支付。

d.如需兼投多个子包，请重复以上b-c步骤；

e.下载发票。购标订单完成后，选择“文件管理→招标文件订单”，可在具体项目订单详情页下载电子发票（一般订单支付完成后48小时内开具）

备注：国e平台操作咨询联系人：叶小姐020-37860671，李先生020-37860665，叶小姐020-37860669。

七、报价截止时间（北京时间）：2020年11月19日14时30分00秒(注14时00分开始受理报价文件)

八、报价文件送达地点：国义招标股份有限公司汕头分公司[汕头市龙湖区黄河路42号万商大厦（商贸城）3幢704室]

（报价文件应由供应商授权代表亲自送达该地址，采购代理机构将不接受其它形式递交的报价文件）

九、报价时间（北京时间）：2020年11月19日14时30分00秒

十、报价地点：国义招标股份有限公司汕头分公司[汕头市龙湖区黄河路42号万商大厦（商贸城）3幢704室]

十一、采购人及采购代理机构的联系方式

采购代理机构联系人：邓超妍、谢玉晓、马倩升	     采购人联系人：康黎军

电话：020-37860529、020-37860525、0754-88860978 电话：0754-88915821

传真：020-87768283、0754-88848694               传真：0754-88355426

联系地址：广州市东风东路726号18楼			     联系地址：汕头市东厦北路

邮编：510080

国义招标股份有限公司

2020年11月12日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应是来自中华人民共和国的独立法人，本项目不接受联合体报价

2、供应商应具备医疗器械经营许可/备案证明材料副本（如供应商为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如供应商为制造商）

3、报价产品具备有效的医疗器械注册/备案证明材料

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标(供应商出具声明函)

5、已领购本次采购文件

二、用户需求书：

备注：

★1、供应商如为代理/经销商的，应提供有效的授权证明材料

2、带“▲”号的技术参数为重要技术参数，不作为“★”号实质性条款。

3、“★”号技术参数为实质性条款，不满足报价将被否决。

4、供应商应在报价文件中列明与报价产品配套使用的专机专用耗材、试剂的名称、规格型号及单价。采购人在使用过程中如需要向成交供应商采购这些耗材及试剂，成交供应商所提供的单价不得高于此次所列单价。

包1：移动式摄影X射线机 1套

1 功能及基本商务要求

适用于医疗单位进行X射线摄影检查，不适用于乳腺和牙科诊断。

2 主要技术规格和要求

2.1 高压发生器

▲2.1.1 最大输出功率：≥40kW

2.1.2 X射线最大管电压≥125kV

▲2.1.3 X射线最大管电流：≥500mA

2.1.4 最大电流时间积：≥400mAs

2.1.5 最短精确曝光时间：≤1ms

2.2 Ｘ线球管

2.2.1 球管类型：旋转阳极球管

2.2.2 大焦点尺寸 ≤1.3mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm。

2.2.3 球管热容量：≥107kHU

▲2.2.4 阳极靶角：≥15°

2.3 平板探测器

2.3.1 探测器成像介质：非晶硅介质

▲2.3.2 探测器有效成像区域≥430mm*430mm

2.3.3 探测器检测像素矩阵：≥3k×3k

2.3.4 探测器检测单元尺寸：≤140μm

2.3.5 动态范围：≥16bit

2.3.6 整板重量：≤4kg

2.3.7 全智能免插拔充电技术

2.4 机械结构

▲2.4.1 结构类型：关节折臂式结构

▲2.4.2 支臂无外露电缆设计

2.4.3 最大焦点高度：≥200cm

2.4.4 运动助力方式：电动助力

▲2.4.5 机身宽度：≤65cm，机身高度：≤157cm

2.4.6 曝光控制：无线射频曝光

▲2.4.7 整机重量：≤300kg

2.4.8 配备防碰撞保护装置

▲2.4.9 具有充电状态和低电量提示功能

2.5 限束器

▲2.5.1 旋转角度：≥±180°

2.5.2 非外接供电线设计：是

2.6 图像采集/处理工作站

2.6.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站

▲2.6.2 显示器尺寸：≥15英寸机身触摸屏显示器

2.6.3 内存容量≥8G

2.6.4 硬盘容量≥500G

2.6.5 工作站图像处理软件功能：

2.6.6 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面

2.6.7 图像采集工作站应包含如下图像处理功能：

2.6.8 调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值

2.6.9 边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

2.6.10 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件参数

2.6.11 图像采集工作站应支持分格打印输出

2.6.12 支持无损压缩的高速传输

2.6.13 支持在线解压

2.6.14 支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST

2.6.15 不同患者图像可打印在同一张胶片上

▲2.7 其他要求

核心部件（平板探测器、球管、高压发生器）具备两个及以上与报价产品的品牌相同

包2：呼吸机 3套

1 基本性能

（1）适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

（2）采用≥15.6英寸，彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080。

（3）屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

（4）自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

（5）≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），可升级≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

（6）气动电控呼吸机。

（7）日后可升级备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作。

▲（8）具备实时气源压力电子显示。

（9）具备有创通气模式，日后可升级无创通气模式。

（10）具备高流量氧疗功能。

（11）病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

（12）具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。

▲（13）吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

（14）呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

（15）日后可升级配旁流CO2监测。

（16）日后可升级主流CO2监测，同时监测气道死腔和肺泡通气量等参数，可以监测容积二氧化碳图，可进行肺泡通气计算。

（17）日后可升级SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。

（18）日后可升级顺磁氧。

▲（19）具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。

2 呼吸模式及功能

（1）标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式。

★（2）日后可升级高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能；压力释放通气和压力调节容量控制-同步间歇指令模式、自适应分钟通气量通气、容量支持通气、心肺复苏通气、PSV-S/T。

（3）其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定。

（4）日后可升级低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

（5）具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

★（6）具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%～85%范围内手动灵活调节。

▲（7）标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2～60L/min）和氧浓度。

（8）日后可升级脱机功能，可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

（9）日后可升级肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

（10）具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能。

3 设置参数

（1）潮气量：20ml—4000ml。

（2）呼吸频率：1-100/min。

（3）吸气流速：6-180L/min。

（4）SIMV频率：1-60/min。

（5）吸/呼比：4:1—1:10。

（6）最大峰值流速：180L/min吸气压力：1--100cmH2O。

（7）压力支持：0—100cmH2O。

（8）PEEP：0～50cmH2O。

（9）压力触发灵敏度：-20～-0.5H2O，或OFF。

（10）流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF。

（11）氧浓度：21—100vol%。

（12）叹息功能：有。

4 监测参数

（1）气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

（2）每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测。

（3）潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量。

（4）呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

（5）可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间。

（6）吸入氧浓度的监测。

（7）具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

（8）肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

（9）实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险。

（10）实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。

（11）可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

5 其他功能

（1）锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

★（2）能够和同一品牌监护仪模块兼容并和能够和监护仪互联，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上并上传至中央监护系统上，能满足科室信息化的需求。

（3）配有压差式呼吸流量传感器

6 单套配置清单

| 序号 | 配置清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 氧气气源软管（国标3M） | 1根 |
| 3 | 空气气源软管(国标3M) | 1根 |
| 4 | 国际电源线 | 1根 |
| 5 | 成人模拟肺 | 1套 |
| 6 | 台车 | 1台 |
| 7 | 230V/成人 | 1套 |
| 8 | 氧疗鼻塞导管（中） | 1个 |
| 9 | 一次性细菌过滤器 | 1个 |
| 10 | 机械臂 | 1个 |
| 11 | 湿化器 | 1个 |
| 12 | VC-A/C通气模式、PC-A/C通气模式、SIMV-VC通气模式、SIMV-PC通气模式、CPAP/PSV通气模式、SIGH通气模式、DuoLevel 通气模式、PRVC通气模式、PRVC-SIMV通气模式、AMV通气模式、氧疗功能 | 1套 |
| 13 | PO.1监测、呼吸功监测、浅快呼吸指数监测、内源性PEEP监测、最大吸气负压监测、智能吸痰功能 | 1套 |
| 14 | 自动插管补偿功能 | 1套 |
| 15 | 静态PV环测量工具 | 1套 |
| 16 | 脱机辅助工具 | 1套 |

包3用户需求

（一）高端插件式监护仪A  8套

一、总体要求：标配+6插槽+双通道IBP+多参数复合模块+呼末二氧化碳模块

二、技术参数：

1. 监护仪主机及软件

1.1 监护仪为插件式设计，支持外接模块插件箱≥1个

★1.2 本机插件插槽数6个，所有监测参数模块支持热插拔，每个床旁设备连接模块同时支持连接设备大于等于4个

1.3 主机采用无风扇设计，主机内置可充电锂电池，供电时间≥1小时

1.4 监护仪具有待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等多种工作模式

1.5 监护仪支持中、英文输入及显示界面

1.6 监护仪提供使用提示功能，包括监测参数的原理、适应症、图形化指示缆线连接等

1.7 监护仪提供图形化报警提示界面，用以指示包括电极片脱落、传感器脱落、缆线脱落、探头脱落等

1.8 监护仪支持计时器功能

2. 监护仪屏幕及显示

2.1 采用≥15英寸彩色液晶触摸屏, 屏幕正面整体采用纯平无边框式设计, 屏幕分辨率≥1920 x 1080

▲2.2 屏幕具有自动感应环境光线调整屏幕亮度功能，采用具有光学胶技术的电容触摸屏，提供多点触摸和手势操作功能。

2.3 屏幕上波形及参数显示位置支持用户自定义

2.4 具有大字体显示界面，单个屏幕下，大字体显示≥4个监测参数

2.5 具有动态趋势共存界面，具有多种回顾对比查看界面，可同时打开两个不同的回顾窗口，对比查看

2.6 可升级外接拓展显示屏，拓展屏幕可在镜像显示、独立操作两种模式之间自由切换

3. 监测功能

★3.1 支持PPV/PAWP监测

▲3.2监护仪支持升级多通道有创压（IBP）、双血氧（SpO2）、有创心排量CO、无创心排量ICG、连续心排量（PiCCO）、肌松（NMT），4通道脑电（EEG），脑电双频指数（BISx及BISx4）、组织血氧（rSO2）、麻醉气体等监测功能模块以及床旁设备数据连接模块.

3.3 ECG监护

3.3.1 标配3/5导ECG，支持3/5导联类型自动识别

3.3.2 屏幕支持显示多达12导联ECG波形

3.3.3 具备导联脱落智能检测，屏幕支持导联脱落位置的图形化报警提示

3.3.4 波形扫描速度包含：支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s

3.3.5 具有监护、手术、诊断、ST四种滤波方式

3.3.6 1.8. 具备ECG多导同步分析功能，同时分析≥2个心电导联，在导联I 受到干扰情况下心率失常、心率等参数仍能准确监测，有效减少误报警和漏报警

3.3.7 提供不少于23种心律失常分析，包括房颤分析

3.3.8 支持QT/QTc显示查询功能

3.3.9 支持ST图形化功能，支持ST绝对值报警、相对值报警两种方式

4. Resp监护

4.1 采用胸阻抗法，呼吸测量Ⅰ、Ⅱ导联可选

4.2 具备窒息报警功能，窒息时间可调≤40秒

5. SpO2监护

5.1 具有PI血氧灌注指数监测功能，可显示灌注指数数值，测量范围包含0.05%-20%

5.2 血氧监测具有抗运动干扰、抗弱灌注技术

6. NIBP监护

6.1 支持手动测量、自动间隔测量和连续测量，具有过压保护功能

6.2 具备辅助静脉穿刺功能

7. Temp监护

7.1 支持双通道体温测量并提供温差显示

7.2 测量范围包含0℃～50℃

8. IBP监护

8.1 标配双通道有创压监测

8.2 支持颅内压（ICP）、脑灌注压（CPP）、肺动脉楔压（PAWP）测量显示

▲8.3支持脉搏压力变化（PPV）测量显示，PPV测量范围包含0%～50%

8.4 支持多通道IBP波形叠加显示

▲9.可升级PiCCO微创连续血流动力学监护

9.1 PiCCO微创连续血流动力学监测，提供重点参数蛛网图显示界面

9.2 提供PiCCO决策树分析显示界面

9.3 提供被动抬腿实验（PLR）等容量负荷实验显示界面

9.4 提供Frank-Starling曲线显示界面

9.5 提供血流动力学参数关系图显示界面

9.6 支持血液动力学参数显示和图形化动态显示

9.7 支持输出量、前负荷、后负荷、收缩性、器官功能血液动力学功能

▲10可升级NMT肌松监测

10.1 采用三轴加速度传感器技术，具有自动搜索最佳电流功能，为肌松药使用提供参考。

10.2 肌松测量四种测量模式选择：四个成串刺激 (TOF)、单刺激(ST)、双短强直刺激 (DBS) 和强直后计数 (PTC)；

▲11.可升级BIS意识深度监测

11.1 提供麻醉深度和镇静深度的客观监测指标,

11.2 监测参数包括：脑电双频谱指数BIS、抑制比SR、肌电活动EMG、双导EEG、信号质量指数SQI、频谱边缘频率SEF等；

12. 报警功能

12.1. 支持声、光报警，报警音量可调

12.2. 报警信息同时在屏幕上方及相关参数区域同时提示

12.3. 生理参数报警上、下限可调，报警级别支持自定义

12.4. 监护仪支持报警事件回顾及自动记录功能

13.数据存储

★13.1. 单机具备48小时全息波形存储

13.2. 支持全息波形回顾≥48小时

13.3. 监护仪支持NIBP测量结果存储≥1000组

13.4. 监护仪支持趋势回顾≥120小时

13.5. 监护仪支持呼吸氧合图回顾≥40小时

13.6. 监护仪支持ST分析回顾≥40小时

三、单套配置清单

| 分项 | 数量 |
| --- | --- |
| ≥15寸LED触摸屏主机 | 1台 |
| 三芯电源线 | 1根 |
| 5导分体式心电导联线组件 | 1套 |
| 心电电极5片装 | 1套 |
| 7针血氧主电缆 | 1根 |
| 成人血氧探头 | 1个 |
| 无创血压导气管 | 1根 |
| 成人血压袖套 | 1个 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 中文操作卡 | 1本 |
| 设备保修卡 | 1个 |
| 多参数复合模块（带有创压功能及电缆） | 1个 |
| 旁流二氧化碳模块 | 1个 |

（二）高端插件式监护仪B  4套

一、总体要求：标配+4插槽+双通道IBP+多参数复合模块+呼末二氧化碳模块

二、技术参数：

1. 监护仪主机及软件

1.1 监护仪为插件式设计，支持外接模块插件箱≥1个

★1.2 本机插件插槽数4个，所有监测参数模块支持热插拔，每个床旁设备连接模块同时支持连接设备大于等于4个

1.3 主机采用无风扇设计，主机内置可充电锂电池，供电时间≥1小时

1.4 监护仪具有待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等多种工作模式

1.5 监护仪支持中、英文输入及显示界面

1.6 监护仪提供使用提示功能，包括监测参数的原理、适应症、图形化指示缆线连接等

1.7 监护仪提供图形化报警提示界面，用以指示包括电极片脱落、传感器脱落、缆线脱落、探头脱落等

1.8 监护仪支持计时器功能

2. 监护仪屏幕及显示

2.1 采用≥12英寸彩色液晶触摸屏, 屏幕正面整体采用纯平无边框式设计, 屏幕分辨率≥1280 x 800

▲2.2 屏幕具有自动感应环境光线调整屏幕亮度功能，采用具有光学胶技术的电容触摸屏，提供多点触摸和手势操作功能。

2.3 屏幕上波形及参数显示位置支持用户自定义

2.4 具有大字体显示界面，单个屏幕下，大字体显示≥4个监测参数

2.5 具有动态趋势共存界面，具有多种回顾对比查看界面，可同时打开两个不同的回顾窗口，对比查看

2.6 日后可升级外接拓展显示屏，拓展屏幕可在镜像显示、独立操作两种模式之间自由切换

3. 监测功能

★3.1 支持PPV/PAWP监测

▲3.2 监护仪支持选配呼气末二氧化碳（CO2）,双血氧（SpO2）、有创心排量CO、无创心排量ICG、连续心排量（PiCCO）、肌松（NMT），4通道脑电（EEG），脑电双频指数（BISx及BISx4）、组织血氧（rSO2）、麻醉气体等监测功能模块以及床旁设备数据连接模块.

3.3 ECG监护

3.3.1 标配3/5导ECG，支持3/5导联类型自动识别

3.3.2 屏幕支持显示多达12导联ECG波形

3.3.3 具备导联脱落智能检测，屏幕支持导联脱落位置的图形化报警提示

3.3.4 波形扫描速度包含：支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s

3.3.5 具有监护、手术、诊断、ST四种滤波方式

3.3.6 1.8. 具备ECG多导同步分析功能，同时分析≥2个心电导联，在导联I 受到干扰情况下心率失常、心率等参数仍能准确监测，有效减少误报警和漏报警

3.3.7 提供不少于23种心律失常分析，包括房颤分析

3.3.8 支持QT/QTc显示查询功能

3.3.9 支持ST图形化功能，支持ST绝对值报警、相对值报警两种方式

4. Resp监护

4.1 采用胸阻抗法，呼吸测量Ⅰ、Ⅱ导联可选

4.2 具备窒息报警功能，窒息时间可调≤40秒

5. SpO2监护

5.1 具有PI血氧灌注指数监测功能，可显示灌注指数数值，测量范围包含0.05%-20%

5.2 血氧监测具有抗运动干扰、抗弱灌注技术

6. NIBP监护

6.1 支持手动测量、自动间隔测量和连续测量，具有过压保护功能

6.2 具备辅助静脉穿刺功能

7. Temp监护

7.1 支持双通道体温测量并提供温差显示

7.2 测量范围包含0℃～50℃

8. IBP监护

8.1 标配双通道有创压监测

8.2 支持颅内压（ICP）、脑灌注压（CPP）、肺动脉楔压（PAWP）测量显示

▲8.3 支持脉搏压力变化（PPV）测量显示，PPV测量范围包含0%～50%

8.4 支持多通道IBP波形叠加显示

▲9. 可升级PiCCO微创连续血流动力学监护

9.1 PiCCO微创连续血流动力学监测，提供重点参数蛛网图显示界面

9.2 提供PiCCO决策树分析显示界面

9.3 提供被动抬腿实验（PLR）等容量负荷实验显示界面

9.4 提供Frank-Starling曲线显示界面

9.5 提供血流动力学参数关系图显示界面

9.6 支持血液动力学参数显示和图形化动态显示

9.7 支持输出量、前负荷、后负荷、收缩性、器官功能血液动力学功能

▲10 可升级NMT肌松监测

10.1 NMT肌松监测模块，采用三轴加速度传感器技术，具有自动搜索最佳电流功能，为肌松药使用提供参考。

10.2 肌松测量四种测量模式选择：四个成串刺激 (TOF)、单刺激(ST)、双短强直刺激 (DBS) 和强直后计数 (PTC)；

▲11. 可升级BIS意识深度监测

11.1 麻醉意识深度监测BIS模块，提供麻醉深度和镇静深度的客观监测指标,

11.2 监测参数包括：脑电双频谱指数BIS、抑制比SR、肌电活动EMG、双导EEG、信号质量指数SQI、频谱边缘频率SEF等；

12. 报警功能

12.1. 支持声、光报警，报警音量可调

12.2. 报警信息同时在屏幕上方及相关参数区域同时提示

12.3. 生理参数报警上、下限可调，报警级别支持自定义

12.4. 监护仪支持报警事件回顾及自动记录功能

13.数据存储

★13.1.单机具备48小时全息波形存储

13.2. 支持全息波形回顾≥48小时

13.3. 监护仪支持NIBP测量结果存储≥1000组

13.4. 监护仪支持趋势回顾≥120小时

13.5. 监护仪支持呼吸氧合图回顾≥40小时

13.6. 监护仪支持ST分析回顾≥40小时

三、单台配置清单

| 分项 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 三芯电源线 | 1根 |
| 5导分体式心电导联线组件 | 1套 |
| 心电电极5片装 | 1套 |
| 7针血氧主电缆 | 1根 |
| 成人血氧探头 | 1个 |
| 无创血压导气管 | 1根 |
| 成人血压袖套 | 1个 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 中文操作卡 | 1本 |
| 设备保修卡 | 1个 |
| 多参数监护模块（带有创压功能及电缆） | 1套 |
| 旁流二氧化碳模块 | 1个 |

（三）转运病人监护仪 3套

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

- ★≥5.5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

- IP44或更高级防尘防水等级设计，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- ▲坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 整机无风扇设计。

- ★内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- ▲内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

- ▲转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- 提供≥25种心律失常事件的分析。

- 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- ▲提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- ≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

- ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥1000条NIBP测量结果回顾。

- ★≥48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

- 通过国家三类注册和FDA认证。

- 产品设计使用年限≥8年。

| 转运病人监护仪（单台配置清单） |  |
| --- | --- |
| 分项配件 | 数 量 |
| 主机 | 1台 |
| 心电导联线 | 1套 |
| 血氧电缆 | 1套 |
| 无创血压袖套 | 1套 |
| 电源线 | 1根 |
| 电源适配器 | 1个 |
| 电池 | 1块 |
| 主机手柄 | 1个 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 设备保修卡 | 1份 |
| 序列号小标贴 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |

（四）病人监护仪 2套

1、整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

▲1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

★1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6、屏幕倾斜10～15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0～107.4kPa。

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C。

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15～95%。

1.15、防水等级≥IPX2。

1.16、整机抗跌落设计通过≥0.75米6面跌落测试。

2、监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

▲2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3、系统功能：

3.1、▲支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

★3.2、无需中央站的网络打印功能, 支持任何品牌和型号打印机，打印患者报告

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

▲3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

▲3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

★3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

▲3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏主机 | 1台 |
| 2 | 锂电池 | 1个 |
| 3 | 3/5导心电导联线 | 1根 |
| 4 | 无内胆袖套 | 1个 |
| 5 | 血氧电缆+探头 | 1个 |
| 6 | ≥2G数据存储卡 | 1个 |
| 7 | 早期预警评分（EWS） | 1套 |
| 8 | 国标电源线 | 1根 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 设备保修卡 | 1份 |
| 11 | 合格证 | 1份 |
| 12 | 中文操作卡 | 1份 |
| 13 | 序列号小标签 | 1份 |

包4：12导心电图机 2套

一、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12导同步数字心电采集器、导导联线、吸球、夹子 | 1.1、导联：15 |
|  |  | 1.2、输入阻抗：不低于5MΩ。 |
|  |  | 1.3、输入回路电流：不大于0.1μA。 |
|  |  | 1.4、噪声：不超过15μVp-p。 |
|  |  | 15、共模抑制比： 不低于89dB。 |
|  |  | 1.6、标准灵敏度：10mm/mV+5%。 |
|  |  | 1.7、灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%。 |
|  |  | 1.8、定标电压： 1mV±5%。 |
|  |  | 1.9、耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。 |
|  |  | 1.10、幅频性能： 1～60Hz。 |
|  |  | 1.11、时间常数： 不小于3.2s。 |
|  |  | 1.12、工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB。 |
|  |  | 1.13、走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%。 |
| 2 | 12导移动心电图数据采集、传输软件模块 | ▲2.1、支持VCG（空间向量心电图）、TVCG（时间心电向量图）、心室晚电位（VLP）和心率变异(HRV)功能，要求注册证上明确说明 |
|  |  | 2.2、ECG(常规心电图)：12导联同步采集存贮；12导联屏幕显示、打印；12导联心电波形自动测量、分析及数据打印。 |
|  |  | 2.3、操作软件支持在Android平台应用，要求为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作； |
|  |  | 2.4、具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。 |
|  |  | ▲2.5、支持多导联心电图采集，12导、15导、16导和18导同步心电图采集技术。要求注册证上有明确标明具有该功能 |
|  |  | 2.6、支持新病例接收语音提醒。 |
|  |  | ▲2.7、提供临床WEB发布管理系统软件功能：医生可通过WEB浏览器浏览、查询管理心电图图文报告与原始波形数据。要求提供临床WEB发布管理系统软著登记证书复印件。 |
|  |  | 2.8、在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。 |
|  |  | ▲2.9、具备心电数据自动分析诊断检测功能，保证采集的心电图机原始数据与原机一致准确。提供证明文件 |
|  |  | 2.10、提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能。 |
|  |  | 2.11、支持导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。 |
|  |  | ▲2.12、心电图机数据可以在一套系统上完成诊断，提供静息心电、动态心电、动态血压综合分析功能：一套软件即可以进行静息心电、动态心电、动态血压三种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查功能的专业分析工具。要求静息动态心电血压综合分析系统软著登记证书复印件证明文件。 |
|  |  | 2.13、支持平行尺测量功能，对于间期倍数可进行快速测量。 |
|  |  | ▲2.14、提供病例收藏功能：支持个人收藏及公开收藏。要求提供典型库收藏管理系统软著登记证书复印件证明文件。 |
|  |  | 2.15、支持国际标准数据格式存储数据，支持的PDF图像输出。 |
|  |  | 2.16、提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限。 |
|  |  | 2.17、提供心电图处理测量功能：具有波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比、分析功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。 |
|  |  | 2.18、显示12导心电图波形。包括15*1等；可进行电压调节与走纸速度调节、电子标尺测量功能。 |
|  |  | 2.19、自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数，可测量出超过20种以上的心电图参数，以供学术研究。 |
|  |  | 2.20、支持多级报告助手功能，提供标准的心电图诊断语句模板点选输入，辅助医生快速的进行报告编辑。 |
|  |  | 2.21、设备支持数据管理功能，根据不同的权限可对医院信息进行增加、删除、查询、修改等操作。 |
|  |  | 2.22、支持用户管理功能，根据不同的权限可对医生用户信息进行增加、修改、删除、查询等操作，支持用户权限、用户密码的修改功能。 |
|  |  | 2.23、数据库检索统计功能：可结合患者基本信息，临床诊断，测量值，心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果，以便开展多种临床研究，还可以对12SL测量矩阵、ECG质量、测量值、检测信息、原始心电测量值、诊断等名目下的多种条件进行组合检索；提供多种病名统计分析（全年发病趋势、性别、年龄统计显示，EXCL表格输出）。 |
|  |  | 2.24、工作量统计、绩效考核、阳性率等统计，用户可以自定义搜索模式，搜索结果可以输出成报表格式。 |
|  |  | 2.25、病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。报价文件中需附上软件截图。 |
|  |  | 2.26、新生儿心电图采集分析功能，系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析。 |
|  |  | 2.27、心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图。报价文件中需附上软件截图。 |
|  |  | 2.28、冠心病定位技术。报价文件中需附上软件截图和定位原理文字说明，否则。 |
|  |  | 2.29、多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，符合波叠加对比。 |
|  |  | 2.30、新病历到达即时提醒功能。当临床采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较，支持某病例与典型专家库病例的同步比较，支持比较的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式 |
|  |  | 2.31、心电医生诊断工作站不仅可以集中在心电图中心处理也可在医院任何一个客户端接收临床传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核。 |
|  |  | 2.32、病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送、已打印状态。 |
|  |  | 2.33、用户管理：系统用户的添加、删除、修改等管理信息的设定功能。 |
|  |  | 2.34、支持12导采集 + V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术 |
| 3 | 配套平板电脑 | 3.1、不小于10寸、支持WIFI连接、4G网络连接 |
| 4 | 数据接入 | ★设备应当支持直接接入到医院现有心电网络中，不需要通过接口改造,如设备接如需要产生设备改造费用，需中标人承担。 |

二、配置要求

| 序号 | 货物配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12导同步数字心电采集器 | 1 |
|  | 12导导联线、吸球、夹子 | 1 |
|  | 12导移动心电图数据采集软件、数据传输软件模块 | 1 |
|  | 配套平板电脑 | 1 |

包5：血气生化分析仪 2套

1、名称：血气生化分析仪

2、项目：可以一次检测PH，PO2，PCO2，K+，Ca2+，Na+，Cl-，HCT，Glu，Lac十项

▲3、方法学 微流控电化学法，仪器不含液路

配套试剂 血气测试卡，血气生化试剂包

▲4、上样本方式 注射器或毛细管插入生化测试卡，水平进样

▲5、电源联接 具有内置充电电池，断电满足连续≥50个测试

6、工作模式 采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试

7、测试速率 ≥20个测试/小时

8、检测通道 1个检测通道

9、显示系统 ≥8寸全触摸彩屏

10、软件系统 自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘

▲11、结果数据管理 最多可存储结果数据≥50000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理

▲12、储存及运输 试剂卡常温储存≥6个月效期，试剂包2-8℃保存≥6个月效期

13、扫描系统 内置激光扫描器，可扫描测试卡铝塑袋上的一维条码

14、打印系统 可外接USB扫描仪，打印机

通讯硬件接口 USB接口、串口DB9、以太网络接口

15、通讯支持 支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接

16、电源输入接口 3P电源端口

17、尺寸 约302×226×180mm （长×宽×高）

18、重量 约4.5kg

▲19、结果判断 可设置危急值，具有酸碱平衡图辅助判读

20、配套相关耗材最高限价：每人份160元。

包6用户需求

（一）可视喉镜  4套

★1、显示屏：≥3.5"LCD非触摸显示屏，分辨率≧640*480，视频宽高比4:3,背光LED灯数≥6；

▲2、摄像头：分辨率≥1600*1200，视角≥60°，功耗≤130mW；

3、电池：锂离子电池，容量≥3200mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min；

4、电源：USB接口,充电器输入100～240V,充电器输出5V/1A；

5、工作环境：温度5℃～+40℃，湿度20%～80%，大气压力86～106KPa；

6、整机重量：≤350g；

7、 工作距离：30～90mm；

8、光源：色温≥2300K；照度≥400lx；

9、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≥180°，左右旋转角度范围≥180°；

★10、防雾功能：无需预热，开机即可防雾；

11、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像；

12、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；

13、手柄：人体工程学设计，舒适、抑菌、便携；

★14、镜片为316医用不锈钢材质；可重复使用1000次以上；可浸泡消毒；

15、存储：内置8G存储记忆卡，记录在教学和插管过程中的所有操作；

16、产品通过FDA认证和CE认证；

17、适应科室：麻醉科，ICU, 儿科、妇产科、急诊科，急救中心，救护车等；

18、适应症状：临床麻醉及急诊抢救时的常规和困难气管插管处理。（困难气道插管，创伤气道插管，部分颈椎活动受限病人插管，呼吸道梗阻的病人，没有自主呼吸的病人，各种原因所致的呼吸困难，外科手术需要气管内麻醉）；

19、单套配置要求：

19.1、喉镜主机          1台

19.2、重复性喉镜片      6个（规格任选）

19.3、充电器            1个

19.4、数据线            1条

19.5、包装箱            1个

19.6、说明书            1份

19.7、保修卡            1份

19.8、合格证            1份

（二）输液泵、注射泵 各1套

（一）输液泵

1、具备内扣提手方便转运

2、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU性能更稳；

3、压力报警阈值至少3档可调；

4、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

5、防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

6、双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

7、自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

8、全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

▲9、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

★10、具备泵体防护膜：保护管路维持输液精度、防水防液防止交叉感染。

11、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

12、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

13、安装固定：可固定在输液支架上；

14、快推：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推量；

KVO： 0.5ml/h；

15、对输液器无要求，可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

16、整机重量不超过1.6kg，主机自带提手，方便携带

低、中、高三级分层报警系统，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

▲17、高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管；

18、具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

19、电池工作时间≥4小时@25ml/h；

20、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

21、RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

▲22、导航式操作系统：简单易用上手快。

配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量（每套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 说明书（含保修卡） | 1本 |
| 4 | 操作卡 | 1张 |
| 5 | 合格证 | 1张 |
| 6 | 固定夹 | 1个 |

（二）注射泵

▲1、机器右侧具备防护槽，保护机器，避免碰撞造成意外推注。

2、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU性能更稳定；

3、压力报警阈值≥3档可调；

4、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

5、防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

6、速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

▲7、快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

★8、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

9、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

10、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

11、预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

12、安装固定：可固定在输液支架上；

13、快推：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增

14KVO：0.5ml/h；

▲15、自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml；

16、屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ；

17、整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带

▲18、低、中、高三级分层报警系统，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、系统故障；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落；

19、电池工作时间﹥6小时@5ml/h；

20、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

21、RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

▲22、导航式操作系统：简单易用上手快。

配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量（每套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注射泵主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 说明书（含保修卡） | 1本 |
| 4 | 操作卡 | 1张 |
| 5 | 合格证 | 1张 |
| 6 | 固定夹 | 1个 |

包7：除颤监护仪 1套

1.	具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2.	整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

3.	除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4.	手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

5.	除颤充电迅速，充电至200J≤5s。

6.	日后可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

7.	CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

8.	心电波形扫描时间>10s，扫描长度≥100mm。

9.	▲日后可升级血氧饱和度和无创血压监护功能。

10.	可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

11.	具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

12.	成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

13.	▲支持中文操作界面、AED中文语音提示。

14.	▲彩色TFT显示屏≥6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

15.	50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s。

16.	▲可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

17.	关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

18.	▲可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

19.	符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

20.	符合救护车标准EN1789:2007。

21.	具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

22.	具备优异的抗跌落性能，裸机可承受≥0.75m跌落冲击。

23.配置清单：

| 配件 | 数 量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 心电导联线 | 1套 |
| 体外除颤电极板附件包 | 1套 |
| 锂电池 | 1块 |
| 三芯电源线 | 1根 |
| 使用说明书 | 1套 |
| 设备保修卡 | 1份 |
| 序列号小标贴 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |

包8：新生儿呼吸机 2套

- ▲≥8英寸TFT液晶显示屏，触控屏。

- 监测参数：压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量。

- 图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。

- 内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%。

- 可兼容四种或以上类型的压力发生器。

- ▲NCPAP模式下具有窒息检测及窒息唤醒功能，唤醒次数1-5次可调。（需提供证明文件）

- 应具有NIPPV经鼻间歇正压通气模式。

- ▲应具有SNIPPV同步经鼻间歇正压通气模式，此模式下具有窒息检测及后备通气功能。（需提供证明文件）

- ▲在NCPAP/SNIPPV通气模式下，具有呼吸频率监测功能，并能显示自主呼吸频率。（需提供证明文件）

- ▲腹部呼吸触发灵敏度可调，设置范围1-10级。（需提供证明文件）

- ▲应具有HFNC高流量氧疗通气模式，此模式下具有压力监测功能。 （需提供证明文件）

- 应具有快氧通气模式。

- 应具有手动通气模式。

- 参数设置范围：

14.1  ▲吸气压力：3-20cmH2O （需提供证明文件）

14.2  呼末正压PEEP：1-13 cmH2O

14.3  窒息唤醒压力：3-20cmH2O

14.4  窒息间隔：OFF，1s-30s

14.5  吸气时间：0.1-15s

14.6  呼吸频率：1-120bpm

14.7  手动通气持续时间：1s-15s

14.8  快氧通气持续时间：30s-120s

- 参数监测范围：

15.1  气道压力：﹣10 cmH2O - 100 cmH2O

15.2  自主呼吸频率：0-200bpm

15.3  流量：0-40L/min

15.4  呼气时间：0.4s-30s

15.5  吸呼比：1:1-1:10

- 应具有压力泄露补偿功能。

- 具有氧浓度自动校准功能。

- ▲日后可升级通气过程中进行氧浓度在线校准功能。（需提供证明文件）

- 具有开机自检功能，自检信息图形指示功能，能直观指示自检状态。

- 报警：具有手动/自动设置压力和氧浓度报警限功能。

- 具有趋势图和趋势表存储功能，报警日记可存储≥2000条，并能掉电保存及报警回顾。

- 配置内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒。

- 日后可升级医用空气压缩机，与呼吸机主机同一品牌。

- 内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。

- 具有USB接口、RS232接口、网络接口、外部12-24V直流电源输入接口。

- 通过CE/SFDA注册。

配置清单：

| 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 新生儿呼吸机标配(国标) | 1 |
| 新生儿呼吸机说明书(三类) | 1 |
| 呼吸机操作指南/中文 | 1 |
| 国标电源线 | 1 |
| 重复性使用呼吸管路 | 1 |
| 湿化罐 | 1 |
| 鼻氧管 | 1 |
| 鼻氧管 | 1 |
| 呼吸传感器 | 2 |
| 不锈钢内六角扳手 | 1 |
| 呼吸采集盒组件(国标) | 1 |
| 机械手 | 1 |
| 水袋挂钩组件 | 1 |
| 国标氧气软管（无插头） | 1 |
| 国标氧气插头 | 1 |
| 蜗杆传动软管夹 | 1 |
| 压力发生器套装 | 1 |
| 头带/S小号 | 1 |
| 头带/M号 | 1 |
| 头带/L号 | 1 |
| 呼吸湿化器 | 1 |
| 导热电线 | 1 |
| 温度感知线 | 1 |
| 医用空气压缩机标配主机(国标) | 1 |
| 医用空气压缩机说明书 | 1 |
| 国标电源线 | 1 |
| 空气连接软管 | 1 |
| 过滤海绵 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 合格证（通用） | 1 |
| 仪器验收单 | 1 |
| 客服标贴 | 1 |

包9：移动式医用空气消毒机 2套

1、适用范围：

卫生部新颁《消毒技术规范》中规定的Ⅱ类环境：医院普通手术室、产房、婴儿室、早产儿室、普通保护性隔离室、供应室、无菌室、烧伤病房、ICU、CCU重症监护病房等有人在环境的消毒净化；Ⅲ类环境：儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病室和房间等。

2、主要性能：

- 采用微电脑程序控制，大屏幕中文液晶显示，轻触式面板操作，人机交互更方便；

- 采用国际知名品牌微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

- 轻触式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间；

- 超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右45度任意操控，内置隐藏式遥控器放置盒，具有防丢失功能；

- 双通道出风结构，配合轴流风机循环送风；

- 风量模式工作状态显示，风速高、中、低自由选择，风向可自由调节；

- 快速拆卸式风口及过滤器，便于日常清洁及维护保养；

- 具有备用紫外线管启动装置，主灯管失效，备用灯管自动支援；

- 具有紫外线加强消毒、辐射照度自动检测功能；

- 优质镜面不锈钢板增强紫外线辐射强度；

- 紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测，真人语音报警；

- 具有自动显示紫外线灯管的工作状态及故障指示装置；

- 具有整机寿命计时功能；

- 具有清洗保养提醒功能；

- 采用超强度、长寿命、高标准C波段（波长253.7nm）无臭氧紫外线灯管；

- 内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；

- 内置初中效网空气尘埃过滤；

- 内置光触媒过滤网抗菌、分解环境有害气体；

- 内置活性炭网除去环境异味臭味；

- 配备专用扶手，防滑扶手套，推拉自如，移动更方便。

3、参数：

| 设备名称 | 医用空气消毒机 |
| --- | --- |
| 外形 | 移动式 |
| 外观尺寸 | ≤55cm×43cm×93cm |
| 适用体积 | ≥100m3 |
| ★循环风量 | ≥1000m3/h |
| 紫外线辐照强度 （垂直距离灯管15cm处） | ≥7.29×103μW/cm2 |
| 功率 | ≤430W |
| 紫外线灯管寿命 | ≥5000h |
| 紫外线泄漏量 | ＜5μW/cm2 |
| 消毒时空气中臭氧量 | ≤0.022mg/m3 |
| 负离子发生量 | ≥6×106个/cm3 |
| 额定电压 | AC 220V±22V |
| 额定频率 | 50Hz±1Hz |
| 噪音 | ≤54.4dB(A) |
| 消毒后空气中细菌总数 | ≤200cfu/m3 |
| 安全防护分类 | I类B型设备 |

4、配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 使用说明书 | 份 | 1 |
| 3 | 保修卡 | 份 | 1 |
| 4 | 合格证 | 份 | 1 |
| 5 | 备用保险管 | 颗 | 2 |
| 6 | 备用过滤布 | 套 | 1 |
| 7 | 遥控器（含电池） | 套 | 1 |
| 8 | 扶手 | 件 | 1 |
| 9 | 操作指南 | 本 | 1 |
| 10 | 结构图 | 张 | 1 |
| 11 | 吊牌 | 张 | 1 |

三、采购项目商务要求

1.供货要求：合同签订后的一个月内到货

2.经验要求：供应商企业在经营范围内报价，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录

3.报价要求：供应商应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按报价一览表及报价明细报价表进行明细报价。

4.完工期：到货一天内完成安装调试。

5.质保期：售后服务为生产厂家负责,整套设备保修期限不少于1年，并提供终身维护。

6.验收要求：设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。

7.售后服务：对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用（与用户需求书相矛盾的，以用户需求书的要求为准）。

8.付款方式：设备安装验收合格后十天内支付合同总额的90%，余款在质保期后十天内付清。

第三部分  报价须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本采购文件适用于本报价邀请函中所述项目的竞争性谈判。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：汕头大学医学院第二附属医院。

2.2 “监管部门”是指：项目监督主管部门。

2.3“采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司。

2.4“采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 合格的供应商

1) 符合采购文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2）在采购代理机构领购了采购文件。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。报价的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足项目规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他标的内容,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合采购文件规定的其它服务。

4．报价费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取成交服务费，按差额定率累进法计算，以成交通知书中确定的成交金额作为收费的计算依据。成交金额的各部分费率如下表，本项目类型为货物招标：

| 类 型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 一次招标代理费最高限额 | 人民币350万元 | 人民币300万元 | 人民币450万元 |

例如：某设备招标代理项目中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7（万元）

成交供应商在收到成交通知书前向招标代理机构缴纳成交服务费，以电汇方式缴纳，交费账户为：

收款人：国义招标股份有限公司汕头分公司

开户银行：中国民生银行汕头分行

银行账号：1701014170030807

用    途：“ (项目编号) ” 成交服务费

二、采购文件

5. 采购文件的构成

5.1采购文件由下列文件组成：

1) 报价邀请函

2) 采购项目内容

3) 供应商须知

4) 合同格式

5) 报价文件格式

6) 在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等

5.2供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、设备参数及服务需求等）。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价。

6. 采购文件的澄清或修改

6.1采购文件的澄清是指采购单位对采购文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。采购文件的修改是指采购单位对采购文件中出现的错误进行修订。

6.2任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在采购文件规定的报价截止时间三个工作日之前以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对采购文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领购采购文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为采购文件的一部分，对供应商有约束力。

6.3在谈判过程中，采购文件内容如有实质性的变更，评审委员会应以书面形式通知所有参与谈判的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判且不会被扣除报价保证金，否则将被视为接受此变更并受其约束。

7.采购单位可以视采购具体情况，延长报价截止时间，但至少应当在采购文件规定的报价截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有已领购采购文件供应商。

三、报价文件的编制

8．报价的语言及计量

8.1供应商提交的报价文件以及供应商与采购单位就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非采购文件中另有规定，供应商在报价文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．报价文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

10. 报价文件编制

10.1 供应商应当对报价文件进行装订，对未经装订的报价文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

10.2供应商应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容，对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购单位及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.3如果因为供应商报价文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

11.报价

11.1 如采购文件无特殊规定，供应商的报价以人民币填报。

11.2供应商应按照采购文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《报价一览表》和《报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中也不得缺漏采购文件所要求的相应内容，否则将导致报价无效。

11.3《报价明细表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 报价应为货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

12. 备选方案

12.1只允许供应商有一个报价方案，否则将被视为无效报价。（采购文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体报价

13.1本项目不接受联合体报价。

14. 供应商资格证明文件

14.1供应商应按采购文件的要求，提交证明其有资格参加报价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其报价文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性检查表》中所列要求。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明报价标的的合格性和符合采购文件规定的文件，包括但不限于报价文件的各组成部分。

16. 报价保证金

16.1供应商应按采购文件规定的金额、形式和时间缴纳报价保证金，报价保证金作为谈判文件的组成部分。

16.2报价保证金缴纳金额、形式和时间：

（1）报价保证金金额为：

包1：￥19,009.00

包2：￥20,009.00

包3：￥30,009.00

包4：￥1,609.00

包5：￥1,709.00

包6：￥3,009.00

包7：￥1,009.00

包8：￥7,009.00

包9：￥159.00

（2）报价保证金可采用以下其中一种方式提交（仅选其一），在投标截止时间前到达指定账号：

①保证金保险：供应商登录国义招标采购平台http://www.ebidding.com/（简称“国e平台”），在领购并下载拟投项目（标段）招标文件后，在下载列表中选择供应商拟投项目（标段），并点击“﹢办理保证金保险（保函）”，跳转到申请页面，进行申请。

供应商须将保险凭证复印件附在《报价保证金缴纳凭证》中，连同《报价一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理后续事宜。

②虚拟子账户：供应商登录国义招标采购平台http://www.ebidding.com/（简称“国e平台”），在领购并下载拟投项目（标段）招标文件后，点击主页上方菜单栏“保证金管理”-“保证金虚拟子账号”进入保证金管理页面；在保证金管理项目列表中选择供应商拟投项目（标段），并点击项目栏后方的“查看”，下载《报价保证金账户银行汇款信息》，根据提示内容进行保证金缴纳操作。

备注说明：供应商应按照报价项目报价包号对应的保证金汇款银行账号提交保证金，具体的保证金汇款账号详见《报价保证金账户银行汇款信息》函。

供应商须在汇款或转账附言标注本次项目编号，投标时，将汇款证明文件复印件附在详细填写的《报价保证金缴纳凭证》中，连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理报价保证金的退还手续。

（3）供应商可按以上所述方式及时间提交报价保证金，招标代理机构不承担供应商的报价保证金未能及时到账的风险。

（4）供应商应以供应商单位账户汇出报价保证金，如汇款不符合要求导致保证金退还不成功等情况，责任及损失由供应商自行承担。

16.3凡未按规定缴纳报价保证金的投标，为无效投标。

16.4如无异议或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有异议或投诉，将在异议和投诉处理完毕后不计利息原额退还。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其报价保证金将不予退还。

16.5成交供应商的报价保证金,在成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内不计利息原额退还（成交供应商应在签订合同后两个工作日内交招标代理机构备案）。

16.6有下列情形之一的，报价保证金将不予退还：

1) 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标

17. 报价有效期

17.1报价文件应在报价截止日后的90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应采购文件而予以拒绝。

17.2特殊情况下，采购单位可于报价有效期期满之前，要求供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其报价保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长报价保证金的有效期，有关退还和不予退还报价保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

18. 报价文件的数量和签署

18.1 供应商应编制报价文件一式六份，其中正本一份和副本五份，报价文件的副本可采用正本的复印件。每套报价文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在报价文件中提供（格式见附件）。

18.3 报价文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

18.4电子文件，供应商必须随报价文件同时提交一套全部报价文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

四、报价文件的递交

19. 报价文件的密封、标记和递交

19.1供应商应将《报价一览表》与《报价保证金缴纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“报价信封”字样。供应商应将报价文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号、包号和“在（采购文件中规定的报价截止时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章或签字。具体格式如下：

报价文件 收件人：国义招标股份有限公司 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称(加盖公章)： 在（采购文件中规定的报价截止时间）之前不得启封

19.3如果未按要求密封和标记，采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.4 采购单位在《报价邀请函》中规定的地点和报价截止时间之前接收报价文件，超过截止时间后的报价为无效报价，采购单位将拒绝接收。

20. 报价文件的修改和撤回

20.1供应商在报价截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。在报价截止时间之后，供应商不得对其报价文件做任何修改和补充。

20.2 供应商在递交报价文件后，可以撤回其报价，但供应商必须在规定的报价截止时间前以书面形式告知采购单位。从报价截止时间至报价有效期结束的这段时间内，供应商不得撤回其报价，否则其报价保证金将被不予退还。

20.3 供应商所提交的报价文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

21. 报价文件的初审，如报价文件初审不通过，其报价将被否决, 初审内容如下：

21.1报价文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评审委员会将依法审查报价文件是否实质上响应了采购要求。具体审查内容详见《资格性及符合性检查表》。只有实质性响应的报价文件才能进行后续的谈判，否则将作无效报价处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其报价文件成为实质上响应的报价。

21.2 评审委员会决定报价文件的响应程度只依据报价文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但报价文件有不真实、不正确内容的除外。

21.3报价文件的算术错误将按下列方法更正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.4 《资格性及符合性检查表》:

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价保证金已缴纳（提供证明材料） |
| 2 | （1）报价未超过本项目最高采购限价 （2）对报价包号的全部内容进行报价 （3）报价方案是唯一确定 |
| 3 | 准入条件： （1）提供《报价函》，报价有效期为提交报价文件的截止之日起90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）提供营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章） （4）提供医疗器械经营许可/备案证明材料副本（如供应商为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如供应商为制造商） （5）提供有效的医疗器械注册/备案证明材料 （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号或者未划分包号的同一采购项目报价(供应商出具声明函) （7）已领购本次采购文件 |
| 4 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件) |
| 5 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 谈判文件对采购文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（谈判文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离） |
| 7 | 符合采购文件中规定的其他实质性要求 |
| 8 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |

22.谈判

22.1 评审委员会与初审合格的供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，评审委员会应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

22.2采购文件的修正：评审委员会调整或修改采购需求内容时，应取得评审委员会的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

22.3最终报价：谈判结束后，所有做出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由评审委员会决定）。除非在谈判中评审委员会调整或修改采购需求内容，否则评审委员会不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价而不做推荐。最终报价内容须现场公布。

23.4 在谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法人代表或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

六、确定成交供应商

23. 确定成交供应商

23.1评审委员会从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，并提出书面评审报告。

23.2采购人在收到评审报告后的法定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.3 成交供应商确定后，采购单位将在监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、异议

24.对于采购文件有异议的，应当在报价截止时间3日前提出；对于报价的异议，应当当场提出；对于评审结果的异议，应当在成交公告发出之日起3日内提出。

异议接收机构名称：国义招标股份有限公司

异议接收机构地址：广州市东风东路726号8楼

异议接收部门联系人：郭小姐、李小姐

异议受理机构电话：020-37860713/37860715（工作/接收时间：8：30-17：00）

工作邮箱：guochunxi@ebidding.com

八、 合同的订立和履行

25. 合同的订立

25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三日内，按采购文件要求和成交供应商报价文件承诺签订合同，但不得超出采购文件和成交供应商报价文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果成交候选供应商放弃成交资格或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其成交资格，并不予退还其报价保证金。在此情况下，采购单位将重新采购。

26. 合同的履行

26.1合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报监督管理机关报备。

26.2 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

九、适用法律

27.本项目参照《中华人民共和国政府采购法》等相关法规中竞争性谈判采购的有关规定进行采购。

28.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

29. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合政府采购非招标采购方式管理办法第二十七条第二款规定的情形除外。

第四部分　合同格式

(项目)

合 同 书

（货物类）

项目编号（包号）：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   项目编号：

根据               项目的招标结果，按照《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各供应商的报价有限期内有权要求供应商提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

代表：                            代表：

签定地点：

签定日期：   年     月    日      签定日期：   年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第五部分　报价文件格式

货物类项目报价文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作报价文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

2. 《报价一览表》应与《报价保证金缴纳凭证》同时单独封装在信封中。

(项目名称)

报价文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证金（投标保证金缴纳凭证） | 报价保证金已缴纳（提供证明材料） | □通过 □不通过 | 见报价文件第( )页 |
| 投标报价 | （1）报价未超过本项目最高采购限价 （2）对报价包号的全部内容进行报价 （3）报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | / |
| 准入条件 | （1）提供《报价函》，报价有效期为提交报价文件的截止之日起90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）提供营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章） （4）提供医疗器械经营许可/备案证明材料副本（如供应商为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如供应商为制造商） （5）提供有效的医疗器械注册/备案证明材料 （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号或者未划分包号的同一采购项目报价(供应商出具声明函) （7）已领购本次采购文件 | □通过 □不通过 | 见报价文件第( )页 |
| 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判文件第( )页 |
| 谈判文件签署、盖章 | 按照采购文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
| 实质性响应采购文件中“*”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见报价文件第( )页 |
| 其它 | 实质性响应采购文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见报价文件第( )页 |

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 报价函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（项目编号) 项目的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.报价有效期为提交报价文件的截止之日起90天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。(后附企业股东构成情况表)。

7.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

8.我方同意按采购文件规定向采购代理机构缴纳成交服务费。

供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

企业股东构成情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 股东及出资信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 股东名称(姓名/股东全称) |  | 股东类型 (自然人股东/法人股东) | 身份证号 /统一社会信用代码 |  | 出资额(万元) |  | 出资方式 | 占全部股份比例 |

备注：

1.股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货物、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

2.供应商必须如实填写股东构成情况，同时打印“国家企业信用信息公示系统” (网站：http://gsxt.gdgs.gov.cn/)网页查询的信息截图。

3.本表格如有虚假或与事实不符，作无效投标处理。

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.供应商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

2.3报价保证金缴纳凭证

致（采购人/采购代理机构）：

（供应商全称) 参加贵方组织的、项目编号为           的采购活动。按采购文件的规定，已通过银行转账/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还报价保证金。

3. 退还保证金时请按以上内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附：

（粘贴转账或汇款的银行凭证复印件）

注：1.供应商报价时，应当按采购文件要求缴纳报价保证金。报价保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。供应商应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同报价一览表一起封装在单独的密封信封中，以便项目结束后办理报价保证金的退回手续。

2.采购单位在成交通知书发出后五个工作日内无息退还未成交供应商的报价保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还成交供应商的报价保证金。

3.银行汇款单据备注栏应填写：“供应商公司名称+项目编号后4位数+保证金”字样，如：“****公司+0881+保证金”

2.4关于资格的声明函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:          （项目编号：        ）报价邀请，本签字人愿意参加报价响应，提供采购文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力

（相关证明文件附后）

本单位保证全部报价文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

2.5 其他资格证明文件

一、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）（加盖公章）

二、“供应商资格”要求的其他证明材料

三、商务部分

3.1供应商综合概况

一、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 法人代表姓名 |  |  | 电话/技术职称 |  |  |  |  |  |
|  | 授权代表姓名 |  |  | 电话/职务 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 经济类型 |  |  |  | 登记机关 |  |  |  |
| 邮编 |  | 联系人姓名电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置(单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备、财务状况等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）供应商可提供上述情况的证明材料.

4）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是以供应商名义完成的项目。供应商应同时提供业绩证明文件。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员在供应商单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、规章管理制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章）

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

七、其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

- 八、成交服务费承诺书（格式）

- 国义招标股份有限公司：

本   （供应商名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）  (项目编号：           )招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目供应商须知相关规定向贵司缴纳 “中标服务费”，并申请开具增值税发票，开票信息如下：

（  ）A：开具中标服务费的“增值税普通发票”，开票信息为：（请补充下列资料）

1、工商注册名称：

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：

（   ）B：开具中标服务费的“增值税专用发票”，开票信息为：

1、我司工商注册名称：

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：

3、注册地址：

4、办公电话：

5、开户银行及账号：

6、一般纳税人资格证书复印件、或加盖税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证复印件、或所属国税局网站查询结果截图（证书或截图后附于谈判文件中）

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺！

单位地址：

电话：

传真：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

九、有效的厂家授权证明 （适用于非供应商生产的产品，且采购文件规定应提供的情况）

制造商（或总代理）授权书（参考格式）

（采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号        项目名称        的采购文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该报价响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目采购文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目采购活动结束时自动终止。

5.我方于年月日签署本文件， （供应商名称）于年月日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

供应商名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

供应商也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

3.2商务条款响应表

（1）实质性商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当采购文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

（2）非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 供货要求：合同签订后的一个月内到货 |  |  |
| 5 | 经验要求：供应商企业在经营范围内报价，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录 |  |  |
| 6 | 报价要求：供应商应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按报价一览表及报价明细报价表进行明细报价。 |  |  |
| 7 | 完工期：到货一天内完成安装调试。 |  |  |
| 8 | 质保期：售后服务为生产厂家负责,整套设备保修期限不少于1年，并提供终身维护。 |  |  |
| 9 | 验收要求：设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。 |  |  |
| 10 | 售后服务：对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用（与用户需求书相矛盾的，以用户需求书的要求为准）。 |  |  |
| 11 | 付款方式：设备安装验收合格后十天内支付合同总额的90%，余款在质保期后十天内付清。 |  |  |

注：

1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

谈判文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为报价产品不符合要求：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (供应商应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商必须对应采购文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.供应商响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当采购文件中未设置“★”项技术条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项技术条款。

5.所有供应商须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（2）非实质性技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (供应商应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商必须对应采购文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.供应商响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.所有供应商须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1报价一览表

供应商名称：

项目编号：

包号：

设备名称：

| 序号 | 内容 | 设备名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 单价 （人民币） | 报价总价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 各种税费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运输费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （单位：人民币） 大写及小写 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 报价保证金 | 详见随附《保证金缴纳凭证》 |  |  |  |  |
| 6 | 报价有效期 | 报价有效期为提交报价文件的截止之日起90天 |  |  |  |  |
| 7 | 备注 |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

5.2报价明细表

采购项目名称:                              项目编号：                        包号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、报价汇总：人民币 元（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容以及《报价一览表》一致。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日